## Φύλλο1
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ - ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗΣ << FISH >> ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ)
ΚΕΟΚΕΕ | Αντιδραστήρια | Αιματολογικού Εργαστηρίου | Αριθμός Εξετάσεων / Ετος | Κόστος / Εξέταση | Ετήσια Δαπάνη / Εξέτασηχωρίς Φ.Π.Α.
| ΜΟΡΙΑΚΗ ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ FISH | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗΣ - FISH - ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ IN-SITU ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ | FISH / ΕΤΟΣ | ΚΟΣΤΟΣ / FISH
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | Ιχνηθέτες (probes), άμεσα σεσημασμένοι με φθοριοχρώματα, για συγκεκριμένες εφαρμογές | Συστήματα ιχνηθετών, για την ανίχνευση αμοιβαίων χρωμοσωμικών μεταθέσεων | Αριθμός Εξετάσεων / Ετος
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | FISH t(9;22)(q34;q11) | Σύστημα ιχνηθετών για την t(9;22)(q34;q11) με δυνατότητα διάκρισης μεταξύ θραύσεως στην περιοχή M-bcr ή m-bcr | 20 | 40 | 800
16.02.06.01.030 | FISH t(9;22)(q34;q11) DF | Σύστημα ιχνηθετών για την t(9;22)(q34;q11) με δυνατότητα ανίχνευσης ελλειμμάτων των γονιδίων ABL και BCR | 140 | 40 | 5600
16.02.06.01.033 | FISH t(15;17)(q22;q21) | Σύστημα ιχνηθετών για την t(15;17)(q22;q21) (PML/RARA) | 20 | 40 | 800
16.02.06.01.031 | FISH t(8;21)(q22;q22) | Σύστημα ιχνηθετών για την t(8;21)(q22;q22) (RUNX1/RUNX1T1) | 40 | 40 | 1600
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | FISH inv(16)(p13q22)/t(16;16)(p13;q22) | Σύστημα ιχνηθετών για την inv(16)(p13q22)/t(16;16)(p13;q22) (CBFB/MYH11) | 40 | 40 | 1600
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | FISH inv(3)(q21q26)/t(3;3)(q21q26) | Σύστημα ιχνηθετών για την inv(3)(q21q26)/t(3;3)(q21q26) (RPN1/MECOM) | 20 | 40 | 800
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | FISH t(12;21)(p13;q22) | Σύστημα ιχνηθετών για την t(12;21)(p13;q22) (ETV6/RUNX1) | 60 | 40 | 2400
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | FISH t(4;11)(q11;q23) | Σύστημα ιχνηθετών για την t(4;11)(q11;q23) (KMT2A/AFF1) | 40 | 40 | 1600
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | FISH t(4;14)(p16;q32) | Σύστημα ιχνηθετών για την t(4;14)(p16;q32) (FGFR3/IGH) | 60 | 40 | 2400
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | FISH t(14;16)(q32;q23) | Σύστημα ιχνηθετών για την t(14;16)(q32;q23) (MAFB/IGH) | 40 | 40 | 1600
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | FISH t(11;14)(q13;q32) | Σύστημα ιχνηθετών για την t(11;14)(q13;q32) (CCND1/IGH) | 140 | 55 | 7700
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | FISH t(11;14)(q13;q32) | Σύστημα ιχνηθετών για την t(11;14)(q13;q32) (MYEOV/IGH) | 60 | 40 | 2400
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | FISH t(6;14)(p21;q32) | Σύστημα ιχνηθετών για την t(6;14)(p21;q32) (CCND3/IGH) | 40 | 40 | 1600
16.02.06.01.028 | FISH t(14;18)(q32;q21) | Σύστημα ιχνηθετών για την t(14;18)(q32;q21) (BCL2/IGH) | 40 | 40 | 1600
16.02.06.01.025 | FISH t(14;18)(q32;q21) | Σύστημα ιχνηθετών για την t(14;18)(q32;q21) (MALT1/IGH) | 20 | 40 | 800
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | FISH t(11;18)(q22;q21) | Σύστημα ιχνηθετών για την t(11;18)(q22;q21) (BIRC3/MALT1) | 20 | 40 | 800
16.02.06.01.027 | FISH t(8;14)(q24;q32) | Σύστημα ιχνηθετών για την t(8;14)(q24;q32) (MYC/IGH) | 60 | 40 | 2400
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | FISH t(1;19)(q23;p13) | Σύστημα ιχνηθετών για την t(1;19)(q23;p13) (TCF3/PBX1) | 60 | 40 | 2400
Σημείωση: Για τα αντιδραστήρια της προηγούμενης κατηγορίας ( "Συστήματα ιχνηθετών, για την ανίχνευση αμοιβαίων χρωμοσωμικών μεταθέσεων" ) εντός προδιαγραφών θα θεωρηθούν οι προσφορές οι οποίες αφορούν συστήματα τύπου “dual-fusion” (δηλαδή με παραγωγή δύο υβριδικών σημάτων επί θετικού αποτελέσματος), εκτός από τις περιπτώσεις που περιγράφονται διαφορετικά.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | Ιχνηθέτες (probes), άμεσα σεσημασμένοι με φθοριοχρώματα, για συγκεκριμένες εφαρμογές | Συστήματα ιχνηθετών, για την ανίχνευση αναδιατάξεων συγκεκριμένων γονιδίων (ανεξάρτητα από το συνοδό χρωμόσωμα)
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | FISH 17q21 BA (γονίδιο RARA) | Σύστημα ιχνηθετών για την ανίχνευση αναδιατάξεων της χρωμοσωμικής περιοχής 17q21 (γονίδιο RARA), ανεξάρτητα από το συνοδό χρωμόσωμα | 40 | 40 | 1600
16.02.06.01.020 | FISH 11q23 BA (γονίδιο KMT2A) | Σύστημα ιχνηθετών για την ανίχνευση αναδιατάξεων της χρωμοσωμικής περιοχής 11q23 (γονίδιο KMT2A), ανεξάρτητα από το συνοδό χρωμόσωμα | 140 | 50 | 7000
16.02.06.01.026 | FISH 14q32 BA (γονίδιο IGH) | Σύστημα ιχνηθετών για την ανίχνευση αναδιατάξεων της χρωμοσωμικής περιοχής 14q32 (γονίδιο IGH), ανεξάρτητα από το συνοδό χρωμόσωμα | 140 | 50 | 7000
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | FISH 2p11 BA (γονίδιο IGK) | Σύστημα ιχνηθετών για την ανίχνευση αναδιατάξεων της χρωμοσωμικής περιοχής 2p11 (γονίδιο IGK), ανεξάρτητα από το συνοδό χρωμόσωμα | 20 | 40 | 800
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | FISH 22q11 BA (γονίδιο IGL) | Σύστημα ιχνηθετών για την ανίχνευση αναδιατάξεων της χρωμοσωμικής περιοχής 22q11 (γονίδιο IGL), ανεξάρτητα από το συνοδό χρωμόσωμα | 20 | 40 | 800
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | FISH 8q24 BA (γονίδιο MYC) | Σύστημα ιχνηθετών για την ανίχνευση αναδιατάξεων της χρωμοσωμικής περιοχής 8q24 (γονίδιο MYC), ανεξάρτητα από το συνοδό χρωμόσωμα | 140 | 70 | 9800
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | FISH 3q26 BA (γονίδιο MECOM) | Σύστημα ιχνηθετών, για την ανίχνευση αναδιατάξεων της χρωμοσωμικής περιοχής 3q26 (γονίδιο MECOM), ανεξάρτητα από το συνοδό χρωμόσωμα | 20 | 40 | 800
16.02.06.01.024 | FISH 3q27 BA (γονίδιο BCL6) | Σύστημα ιχνηθετών για την ανίχνευση αναδιατάξεων της χρωμοσωμικής περιοχής 3q27 (γονίδιο BCL6), ανεξάρτητα από το συνοδό χρωμόσωμα | 40 | 40 | 1600
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | FISH 2p23 BA (γονίδιο ALK) | Σύστημα ιχνηθετών, για την ανίχνευση αναδιατάξεων της χρωμοσωμικής περιοχής 2p23 (γονίδιο ALK), ανεξάρτητα από το συνοδό χρωμόσωμα | 40 | 100 | 4000
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | FISH 18q21 BA (γονίδιο BCL2) | Σύστημα ιχνηθετών, για την ανίχνευση αναδιατάξεων της χρωμοσωμικής περιοχής 18q21 (γονίδιο BCL2), ανεξάρτητα από το συνοδό χρωμόσωμα | 120 | 40 | 4800
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | FISH 18q21 BA (γονίδιο MALT1) | Σύστημα ιχνηθετών για την ανίχνευση αναδιατάξεων της χρωμοσωμικής περιοχής 18q21 (γονίδιο MALT1), ανεξάρτητα από το συνοδό χρωμόσωμα | 20 | 40 | 800
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | FISH 12p13 BA (γονίδιο ETV6) | Σύστημα ιχνηθετών για την ανίχνευση αναδιατάξεων της χρωμοσωμικής περιοχής 12p13 (γονίδιο ETV6), ανεξάρτητα από το συνοδό χρωμόσωμα | 40 | 40 | 1600
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | FISH 16q22 (γονίδιο CBFB) | Σύστημα ιχνηθετών για την ανίχνευση αναδιατάξεων της χρωμοσωμικής περιοχής 16q22 (γονίδιο CBFB), ανεξάρτητα από το συνοδό χρωμόσωμα | 20 | 55 | 1100
16.02.06.01.037 | FISH 22q12 (γονίδιο EWSR1) | Σύστημα ιχνηθετών για την ανίχνευση αναδιατάξεων της χρωμοσωμικής περιοχής 22q12 (γονίδιο EWSR1), ανεξάρτητα από το συνοδό χρωμόσωμα | 40 | 100 | 4000
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | FISH 19p13 (γονίδιο TCF3) | Σύστημα ιχνηθετών για την ανίχνευση αναδιατάξεων της χρωμοσωμικής περιοχής 19p13 (γονίδιο TCF3), ανεξάρτητα από το συνοδό χρωμόσωμα | 40 | 55 | 2200
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | FISH 5q33 (γονίδιο PDGFRB) | Σύστημα ιχνηθετών για την ανίχνευση αναδιατάξεων της χρωμοσωμικής περιοχής 5q33 (γονίδιο PDGFRB), ανεξάρτητα από το συνοδό χρωμόσωμα | 40 | 55 | 2200
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | FISH 4q12 (γονίδιο PDGFRA) | Σύστημα ιχνηθετών για την ανίχνευση αναδιατάξεων της χρωμοσωμικής περιοχής 4q12 (γονίδιο PDGFRA), ανεξάρτητα από το συνοδό χρωμόσωμα | 40 | 40 | 1600
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | 14q11 BA (γονίδιο TRAD) | Σύστημα ιχνηθετών για την ανίχνευση αναδιατάξεων της χρωμοσωμικής περιοχής 14q11 (γονίδιο TRAD), ανεξάρτητα από το συνοδό χρωμόσωμα | 60 | 40 | 2400
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | FISH 7q34 BA (γονίδιο TRB) | Σύστημα ιχνηθετών για την ανίχνευση αναδιατάξεων της χρωμοσωμικής περιοχής 7q34 (γονίδιο TRB), ανεξάρτητα από το συνοδό χρωμόσωμα | 20 | 40 | 800
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | FISH 11q13 BA (γονίδιο CCND1) | Σύστημα ιχνηθετών, για την ανίχνευση αναδιατάξεων της χρωμοσωμικής περιοχής 11q13 (γονίδιο CCND1), ανεξάρτητα από το συνοδό χρωμόσωμα | 20 | 40 | 800
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | FISH 21q22 BA (γονίδιο RUNX1) | Σύστημα ιχνηθετών για την ανίχνευση αναδιατάξεων της χρωμοσωμικής περιοχής 21q22 (γονίδιο RUNX1), ανεξάρτητα από το συνοδό χρωμόσωμα | 20 | 40 | 800
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | FISH 8p11 BA (γονίδιο FGFR1) | Σύστημα ιχνηθετών για την ανίχνευση αναδιατάξεων της χρωμοσωμικής περιοχής 8p11 (γονίδιο FGFR1), ανεξάρτητα από το συνοδό χρωμόσωμα | 40 | 40 | 1600
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | FISH 14q32 BA (γονίδιο TCL1) | Σύστημα ιχνηθετών, για την ανίχνευση αναδιατάξεων της χρωμοσωμικής περιοχής 14q32 (γονίδιο TCL1), ανεξάρτητα από το συνοδό χρωμόσωμα | 20 | 40 | 800
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | FISH 10q24 BA (γονίδιο TLX1) | Σύστημα ιχνηθετών, για την ανίχνευση αναδιατάξεων της χρωμοσωμικής περιοχής 10q24 (γονίδιο TLX1), ανεξάρτητα από το συνοδό χρωμόσωμα | 20 | 40 | 800
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | FISH 5q35 BA (γονίδιο TLX3) | Σύστημα ιχνηθετών για την ανίχνευση αναδιατάξεων της χρωμοσωμικής περιοχής 5q35 (γονίδιο TLX3), ανεξάρτητα από το συνοδό χρωμόσωμα | 20 | 40 | 800
Σημείωση: Για τα αντιδραστήρια της προηγούμενης κατηγορίας ("Συστήματα ιχνηθετών, για την ανίχνευση αναδιατάξεων συγκεκριμένων γονιδίων, ανεξάρτητα από το συνοδό χρωμόσωμα") εντός προδιαγραφών θα θεωρηθούν οι προσφορές με δυνατότητα διάκρισης μεταξύ αναδιάταξης της ελεγχόμενης χρωμοσωμικής περιοχής και τρισωμίας του αντιστοίχου χρωμοσώματος. Ειδικά για το αντιδραστήριο PDGFRA , εντός προδιαγραφών θα θεωρηθούν τα συστήματα με δυνατότητα διάκρισης μεταξύ αναδιατάξεων του γονιδίου PDGFRA και ελλείμματος του γονιδίου LNX (με συνέπεια τον σχηματισμό του υβριδίου FIP1L1/PDGFRA).
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | Ιχνηθέτες (probes), άμεσα σεσημασμένοι με φθοριοχρώματα, για συγκεκριμένες εφαρμογές | Σημειακοί ιχνηθέτες (site-specific probes) για συγκεκριμένες χρωμοσωμικές θέσεις
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | FISH κεντρομερίδια χρωμοσωμάτων 1-22 | Ιχνηθέτες για τα κεντρομερίδια των χρωμοσωμάτων 1-22, ή άλλοι ιχνηθέτες απαρίθμησης (όταν δεν υφίστανται ειδικοί κεντρομεριδιακοί ιχνηθέτες) | 140 | 40 | 5600
16.02.06.01.029 | FISH κεντρομερίδια των χρωμοσωμάτων X και Y | Σύστημα ιχνηθετών για τα κεντρομερίδια (ή παρακεντρομεριδιακές θέσεις) των χρωμοσωμάτων X και Y | 140 | 90 | 12600
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | FISH τελομερίδια των χρωμοσώματων 1-22 και Χ,Υ | Ιχνηθέτες για τα τελομερίδια του βραχέος (εκτός των ακροκεντρικών χρωμοσωμάτων) και μακρού σκέλους των χρωμοσώματων 1-22 και Χ,Υ | 20 | 40 | 800
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | FISH σύστημα ιχνηθετών απαρίθμησης χρωμοσωμάτων (1,3,5,7 ….) | Σύστημα ιχνηθετών (τουλάχιστον 3) για την απαρίθμηση περιττής τάξεως χρωμοσωμάτων (1,3,5,7 ….) | 40 | 40 | 1600
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | FISH 2p24 (γονίδιο MYCN) | Ιχνηθέτης για την χρωμοσωμική περιοχή 2p24 (γονίδιο MYCN) | 20 | 40 | 800
16.02.06.01.034 | FISH 5q31 | Ιχνηθέτης για την χρωμοσωμική περιοχή 5q31 | 140 | 40 | 5600
16.02.06.01.035 | FISH 5q33q34 | Ιχνηθέτης για την χρωμοσωμική περιοχή 5q33q34 | 20 | 40 | 800
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | FISH 6q23 (γονίδιο MYB) | Ιχνηθέτης για την χρωμοσωμική περιοχή 6q23 (γονίδιο MYB) | 20 | 40 | 800
16.02.06.01.015 | FISH 7q31 | Ιχνηθέτης για την χρωμοσωμική περιοχή 7q31 | 140 | 40 | 5600
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | FISH 9p21 (εστία ΙΝΚ4) | Ιχνηθέτης για την χρωμοσωμική περιοχή 9p21 (εστία ΙΝΚ4) | 140 | 60 | 8400
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | FISH 11q13 (γονίδιο CCND1) | Ιχνηθέτης για την χρωμοσωμική περιοχή 11q13 (γονίδιο CCND1) | 20 | 40 | 800
16.02.06.01.023 | FISH 11q22 (γονίδιο ΑΤΜ) | Ιχνηθέτης για την χρωμοσωμική περιοχή 11q22 (γονίδιο ΑΤΜ) | 120 | 40 | 4800
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | FISH 13q14 (γονίδιο RB1) | Ιχνηθέτης για την χρωμοσωμική περιοχή 13q14 (γονίδιο RB1) | 20 | 55 | 1100
16.02.06.01.022 | FISH 13q14 (θέση D13S25) | Ιχνηθέτης για την χρωμοσωμική περιοχή 13q14 (θέση D13S25) | 20 | 40 | 800
16.02.06.01.021 | FISH 13q14 (θέση D13S319) | Ιχνηθέτης για την χρωμοσωμική περιοχή 13q14 (θέση D13S319) | 120 | 40 | 4800
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | FISH 13q14 (ταυτόχρονος έλεγχος των θέσεων D13S25 και D13S319) | Ιχνηθέτης για την χρωμοσωμική περιοχή 13q14 (ταυτόχρονος έλεγχος των θέσεων D13S25 και D13S319) | 20 | 40 | 800
16.02.06.01.014 | FISH 17p13 (γονίδιο p53) | Ιχνηθέτης για την χρωμοσωμική περιοχή 17p13 (γονίδιο p53) | 140 | 40 | 5600
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | FISH 20q12 | Ιχνηθέτης για την χρωμοσωμική περιοχή 20q12 | 120 | 40 | 4800
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | FISH 7p12 (γονίδιο EGFR) | Ιχνηθέτης για την χρωμοσωμική περιοχή 7p12 (γονίδιο EGFR) | 20 | 40 | 800
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | FISH 1q21/1p32 (γονίδια CKS1B και CDKN2C) | Σύστημα ιχνηθετών για τις χρωμοσωμικές περιοχές 1q21/1p32 (γονίδια CKS1B και CDKN2C) | 60 | 40 | 2400
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | FISH CLL - Χρόνιας λεμφοκυτταρικής λευχαιμίας (δυνατότητα ανίχνευσης +12, 11q-, 17p-, 13q-) | Σύστημα ιχνηθετών για τον έλεγχο της χρόνιας λεμφοκυτταρικής λευχαιμίας (δυνατότητα ανίχνευσης +12, 11q-, 17p-, 13q-) | 140 | 85 | 11900
Σημείωση: Για τα αντιδραστήρια της προηγούμενης κατηγορίας ( "Σημειακοί ιχνηθέτες (site-specific probes) για συγκεκριμένες χρωμοσωμικές θέσεις" ) πλήν των συστημάτων ιχνηθετών 1q21/1p32 και CLL , εντός προδιαγραφών θα θεωρηθούν τα συστήματα τα οποία συμπεριλαμβάνουν και κεντρομεριδιακό ιχνηθέτη του αντιστοίχου χρωμοσώματος (ή ιχνηθέτη απαρίθμησης, σε περίπτωση που δεν υφίσταται ειδικός κεντρομεριδιακός ιχνηθέτης). |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ: 180.600,00 €
Σημειώσεις: i. Για το σύνολο των αντιδραστηρίων της Μοριακής Κυτταρογενετικής απαραίτητη θεωρείται η παροχή σαφών πληροφοριών σχετικά με την ακριβή θέση των ιχνηθετών επί των ελεγχόμενων χρωμοσωμικών περιοχών (χαρτογράφηση). ii. Για το σύνολο των αντιδραστηρίων της Μοριακής Κυτταρογενετικής απαραίτητη προϋπόθεση πληρότητας των προσφορών είναι η δυνατότητα προμήθειας μη ειδικών αντιδραστηρίων για την διεκπεραίωση της τεχνικής, ανάλογα με το πρωτόκολλο του προμηθευτή, χωρίς πρόσθετο κόστος (πχ φορμαμίδιο, DAPI, buffer υβριδισμού, ΝP-40, 20xSSC, υλικό για την αεροστεγή σφράγιση των παρασκευασμάτων κλπ). iii. Για το σύνολο των αντιδραστηρίων της Μοριακής Κυτταρογενετικής εντός προδιαγραφών θα θεωρηθούν οι προσφορές με πιστοποίηση CE / IVD.
Σημείωση : Εντός προδιαγραφών θα θεωρηθούν οι προσφορές οι οποίες θα περιλαμβάνουν το σύνολο των ζητουμένων ιχνηθετών (εφόσον αυτοί πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές) και το σύνολο των στοιχείων του συνοδού εξοπλισμού. Σε περίπτωση που καμία προσφορά δεν καλύπτει το σύνολο των ζητουμένων ιχνηθετών, ως αποδεκτή για τις ανάγκες του εργαστηρίου θα θεωρηθεί η προσφορά που θα καλύπτει το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών.
Σημείωση : i. Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να καταθέσουν πληροφορίες σχετικά με την χρήση των προιόντων τους σε άλλα νοσοκομεία - εργαστήρια δημόσια ή ιδιωτικά της χώρας (αναφέροντας αναλυτικά το κάθε προιόν και το αντίστοιχο νοσοκομείο - εργαστήριο). ii. Το εργαστήριο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει δείγματα των ζητουμένων ιχνηθετών για δοκιμή με βάση τις ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας του - και ειδικότερα την δυνατότητα εφαρμογής των ιχνηθετών ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΚΑ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗΣ << FISH >> ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΜΙΡΟΣΚΟΠΙΟ (Ci) ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ - ΟΠΤΙΚΟ
Μικροσκόπιο το οποίο να διαθέτει: • Κυρίως σώμα ορθού μικροσκοπίου, μεταλλικής κατασκευής με ενσωματωμένο φωτισμό LED. • Ομοαξονικούς κοχλίες με αδρή/λεπτή εστίαση και ρυθμιζόμενη ροπή στρέψης • Διοφθάλμια εργονομική κεφαλή με ρυθμιζόμενη κλίση, περιστρεφόμενη, με ρυθμιζόμενη διακορική απόσταση. Οι προσοφθάλμιοι φακοί να είναι επίπεδοι με εύρος οπτικού πεδίου τουλάχιστον 25mm και διόρθωση διοπτρίας. • Επιπλέον τμήμα για φωτογραφική έξοδο μεγάλου οπτικού πεδίου. • Μηχανική ορθογώνια τράπεζα, με συγκρατητήρα με ελατήριο, μοχλό μετακίνησης, ρυθμιζόμενο ύψος και ροπή στρέψης • Κεφαλή αντικειμενικών φακών τουλάχιστον έξι θέσεων • Πυκνωτής αχρωματικής κατασκευής με ρυθμιζόμενο διάφραγμα και ρυθμιζόμενο ύψος.
Αντικειμενικοί φακοί: o Επίπεδος αποχρωματικός 4x ( ή παραπλήσιο ) o Επίπεδος αποχρωματικός 10x o Επίπεδος αποχρωματικός 40x με αριθμητικό άνοιγμα τουλάχιστον 0.90 o Αποχρωματικός 60x ( ή παραπλήσιο) ελαιοκαταδυτικός με αριθμητικό άνοιγμα τουλάχιστον 1.4 o Αποχρωματικός 100x ελαιοκαταδυτικός με αριθμητικό άνοιγμα τουλάχιστον 1.4
Φωτισμός και Φίλτρα : • Σύστημα επισκοπικού φωτισμού με τουλάχιστον 6 θέσεις για σετ φίλτρων φθορισμού. • Φίλτρα φθορισμού: i. πράσινο φθοριόχρωμα, ii. ερυθρό φθοριόχρωμα, iii. κυανούν φθοριόχρωμα, iv. DAPI και v. τριπλό (πράσινο/ερυθρό/DAPI) • Πηγή επισκοπικού φωτισμού για την τεχνική του φθορισμού, τεχνολογίας LED, κατάλληλη για διέγερση στα 365nm (DAPI) και εξειδικευμένη για τεχνική FISH
Ψηφιακη Κάμερα και Λογισμικό : • Ψηφιακή κάμερα μικροσκοπίας με χαρακτηριστικά : o Ψυχόμενη / μονοχρωματική o Ευαισθησία: μέγιστο quantum efficiency τουλάχιστον 60% o Χαμηλό θόρυβο: μικρότερο από 8 e- read noise o Αισθητήρας ανάλυσης τουλάχιστον 5MP o Σύνδεση με USB 3.0 ή ταχύτερη χωρίς απαίτηση για ύπαρξη ειδικής κάρτας στον υπολογιστή • Λογισμικό λήψης και ανάλυσης εικόνων με δυνατότητες : o Λήψης πολυχρωματικών εικόνων. o Δημιουργίας 3D εικόνων o Απεικόνισης των πολλαπλών καναλιών, θέσεων λήψης (ΧΥ) και επιπέδων εστίασης (Ζ) σε ενιαίο περιβάλλον απεικόνισης. o Επιπλέον να διαθέτει δυνατότητες καταμέτρησης σημάτων φθορισμού • Να συνοδεύεται από κατάλληλο υπολογιστή με τα συνιστώμενα χαρακτηριστικά του λογισμικού και οθόνη τουλάχιστον 24’
Σημείωση: α. Ολόκληρος ο συνοδός εξοπλισμός να καλύπτεται από συνεχή και δωρεάν τεχνική υποστήριξη (service), καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. β. Τα φίλτρα φθορισμού θα πρέπει να είναι απολύτως συμβατά με το μήκος κύματος εκπομπής των φθοριοχρωμάτων των ιχνηθετών.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ - ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΕΟΚΕΕ | Αντιδραστήρια | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ετήσια Δαπάνη / Εξέτασηχωρίς Φ.Π.Α.
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΙΘΑΝΟΛΗ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ 100% | 40 | lt | Ethanol absolute (100%), analytical grade, για χρήση σε μοριακές τεχνικές | 240
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | ACETONE P.A. 25LT | 25 | lt | Acetone | 267
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ (PUR,PA) | 500 | gr | Calcium carbonate | 64,6 € (bt)
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | SODIUM HYDROGEN CARBONATE/BAKER 1KG/ΟΞΙΝΟ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ NaHCO3 | 1000 | gr | Sodium carbonate anhydrous pure Ph. Eur., NF, 1kg. | 19,24 €(bt)
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | ΒΟΡΙΚΟ ΟΞΥ (PA,MB) | 500 | gr | Boric Acid Συσκευασία: 500g | 71,1 € (bt)
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | EDTA DISODIUM (PA, MB) | 250 | gr | Ethylenediaminetetraacetic acid, EDTA | 47,7 € (bt)
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | ISOPROPANOL MOL.BIOL.GRADE 2,5 LT | 2.5 | fl | Ισοπροπυλικη αλκοολη PA 2,5lt | 16,5 € (bt)
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | ΚΙΤΡΙΚΟ ΟΞΥ (PUR,PA) | 1000 | gr | CITRIC ACID P.A 1 KGR | 207,1 € (bt)
13010302002 | MAY GRUNWALDS SOLUTION MERCK 2,5LT | 35 | fl | May - Grunwald διαλυμα 2,5lt | 700
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | METHANOL P.A. (5LT) | 140 | lt | Methanol, analytical grade | 1820
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | OΞΕΙΚΟ ΟΞΥ | 13 | lt | Οξεικο οξυ ,glacial, analytical grade ,για χρήση σε μοριακές τεχνικές | 270
17040120001 | ΣΑΦΡΑΝΙΝΗ | 25 | gr | Σαφρανινη 1lt | 104,5 € (bt)
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | ΣΙΔΗΡΟΚΥΑΝΙΟΥΧΟ Κ (PUR,PA) POTASSIUM HEXACYANOFERRATE | 1 | kgr | Σιδηρο (II) κυανιουχο καλιο PA 1000gr | 93,2 € (bt)
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | TRIS (HYDROXYMETHYL-AMINOMETHANE)PA,MB | 1000 | gr | TRIS P.A. 1000gr | 198 € (bt)
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ (ΝΑΟΗ) PUR,PA | 500 | gr | Υδροξειδιο του νατριου PA 1000gr | 80,3 € (bt)
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | HYDROCHLORIC ACID37%PA/ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛ. (ΣΥΣΚ 2,5 lit) | 2.5 | lt | Υδροχλωρικο οξυ P.A. | 15 € (bt)
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑ ( 30% H202 PERHYDROL) | 500 | ml | Υπεροξειδιο υδρογονου 30% 1lt | 60,1 € (bt)
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | ΦΑΙΝΟΛΗ (ΡΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ) | 25 | gr | για κυτταροχημική χρήση | 21,3 € (bt)
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | Formaldehyde solution | 500 | ml | Φορμαλδευδης διαλυμα 37-38% | 97,3 € (bt)
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΝΑΤΡΙΟ (ΡΑ) | 1000 | gr | Χλωριουχο νατριο P.A. 1000gr | 110 € (bt)
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | RPMI 1X1640 MEDIUM (WITH 2,00 G/L SODIUM BICARBONATE )ΚΑΙ ΜΕ ΓΛΟΥΤΑΜΙΝΗ | 5 | fl | RPMI 1640 with 2.0 g/l NaHCO3, with stable glutamine (also available as "low endotoxin"), 500 ml. | 7 € (bt)
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | FETAL BOVIN SERUM | 2 | fl | Fetal Bovine Serum (FBS) (EU-approved), 100 ml. | 40
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | Hematoxylin, Mayer's Ready-to-use aqueous solution 500 mL | 500 | ml | Αιματοξυλινη Mayer΄s 500ml | 50,5 € (bt)
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | SODIUM CITRATE DIHYDRATE 99+% | 1 | kgr | Κιτρικο νατριο P.A. 500gr | 21,81 € (bt)
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | EDTA TITRIPLEX III | 250 | gr | EDTA Titriplex III P.A. 500gr | 75,9 € € (bt)
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | SCHIFF SOLUTION 500ML | 500 | ml | Schiff's reagent | 26 € (bt)
17050101142 | ΓΛΥΚΟΦΟΡΙΝΗ C RET 40F | 1 | kit | Μονοκλωνικό πρωτοταγές αντίσωμα για κυτταρικά επιχρίσματα. Κλώνος:Ret40f | 383 € (bt)
17050101130 | CD 61 (ΚΛΩΝΟΣ Y2/51) | 1 | fl | για κυτταροχημική χρήση | 383 € (bt)
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | ΜΟΝΟΞΙΝΟ ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ Na2HPO4 | 1 | kgr | για κυτταροχημική χρήση | 247.5
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | ΔΥΣΟΞΙΝΟ ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ NaH2PO4 · H2O | 1 | kgr | για κυτταροχημική χρήση | 183
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | ΜΟΝΟΞΙΝΟ ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΚΑΛΙΟ K2HPO4 · 3H2O | 500 | gr | για κυτταροχημική χρήση | 112
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | ΔΥΣΟΞΙΝΟ ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΚΑΛΙΟ KH2PO4 | 500 | gr | για κυτταροχημική χρήση | 163.4
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | a napthyl acetate | 10 | gr | για κυτταροχημική χρήση | 139.4
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | N,N-DIMETHYLFORMAMIDE | 100 | ml | για κυτταροχημική χρήση | 67.1
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | Μεταδιθειώδες νάτριο (Na2S2O5) | 1 | kgr | για κυτταροχημική χρήση | 79.3
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | Νιτρώδες νάτριο (NaNO2) | 100 | gr | για κυτταροχημική χρήση | 103
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | Φθοριούχο νάτριο NaF | 100 | gr | για κυτταροχημική χρήση | 63.9
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | Methyl Green | 10 | gr | για κυτταροχημική χρήση | 73.3
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | Pararosaniline base | 50 | gr | για κυτταροχημική χρήση | 218
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | Sodium Acetate Na2C2H3O2 | 1 | kgr | για κυτταροχημική χρήση | 58.6
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | Napthol AS-Mx phosphate | 1 | gr | για κυτταροχημική χρήση | 235
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | Napthol AS-D chloroacetate | 1 | gr | για κυτταροχημική χρήση | 438
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | Napthol AS-Bi phosphate | 1 | gr | για κυτταροχημική χρήση | 498
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | Fast Red TR-Salt | 50 | gr | για ανοσοκυτταροχημική χρήση | 159.4
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | Fast Blue BB-Salt | 50 | gr | για ανοσοκυτταροχημική και κυτταροχημική χρήση | 88.3
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΑΙΩΣΗΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ (ULTRAB) | 125 | ml | για ανοσοκυτταροχημική χρήση | 57 € (bt)
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | Διάλυμα Streptavidin συνδεδεμένο με Αλκαλική Φωσφατάση | 2 | ml | για ανοσοκυτταροχημική χρήση | 50 € (bt)
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | Διάλυμα Rabbit anti mouse | 2 | ml | για ανοσοκυτταροχημική χρήση | 450 € (bt)
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | Τολουόλη | 1 | lt | για κυτταροχημική χρήση | 77.9
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | Βενζιδίνη base | 10 | gr | για κυτταροχημική χρήση | 263
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | Τρυγικό οξύ σε σκόνη | 100 | gr | για κυτταροχημική χρήση | 8.38
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | Sudan black B | 25 | gr | για κυτταροχημική χρήση | 68.7
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | Methyl violet | 25 | gr | για κυτταροχημική χρήση | 20
17040122001 | toluidine blue O | 5 | gr | για κυτταροχημική χρήση | 37.3
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | Fast Garnet GBC | 100 | gr | για κυτταροχημική χρήση | 116.5
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | Κυανιούχο κάλιο KCN | 100 | gr | για κυτταροχημική χρήση | 56.1
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | Light Green | 100 | gr | για κυτταροχημική χρήση | 660
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | 2-methoxyethanol | 100 | ml | για κυτταροχημική χρήση | 69.7
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | periodic acid | 100 | gr | για κυτταροχημική χρήση | 204
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | θειικός χαλκός CuSO4.5H2O | 500 | gr | για κυτταροχημική χρήση | 71.5
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | a-Napthol - butyrate esterase | 1 | ml | για κυτταροχημική χρήση | 270 € (1 kit/1ml)
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | mini- PAP PEN | 2 | τεμάχια | για ανοσοκυτταροχημική και κυτταροχημική χρήση | 100
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | μονοκλωνικό αντίσωμα CD16 purified | 1 | fl | για ανοσοκυτταροχημική χρήση | 350 € (bt)
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | μονοκλωνικό αντίσωμα CD14 purified | 1 | fl | για ανοσοκυτταροχημική χρήση | 400 € (bt)
17050101004 | CD3 CLONE:PC 3/188A 1ML Clone: ή F7.2.38 Clone | 1 | fl | για ανοσοκυτταροχημική χρήση | 576 € (bt)
17050101005 | CD 20 B CELL (CLONE L26) | 1 | fl | για ανοσοκυτταροχημική χρήση | 288 € (bt)
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | μονοκλωνικό αντίσωμα CD19 purified | 1 | fl | για ανοσοκυτταροχημική χρήση | 285 € /bt
17050101007 | CD 34 (QBEND 10) (1ml) | 1 | fl | για ανοσοκυτταροχημική χρήση | 400,61 € (bt)
17050101190 | μονοκλωνικό αντίσωμα CD11c purified | 1 | fl | για ανοσοκυτταροχημική χρήση | 350 € (bt)
17050101120 | μονοκλωνικό αντίσωμα CD7 purified | 1 | fl | για ανοσοκυτταροχημική χρήση | 375 € (bt)
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | μονοκλωνικό αντίσωμα CD11b purified | 1 | fl | για ανοσοκυτταροχημική χρήση | 360 € (bt)
17050101008 | μονοκλωνικό αντίσωμα CD56 purified | 1 | fl | για ανοσοκυτταροχημική χρήση | 304,14 € (bt)
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | μονοκλωνικό αντίσωμα CD13 purified | 1 | fl | για ανοσοκυτταροχημική χρήση | 340 € (bt)
17050101153 | MYELOPEROXIDASE (1ml) | 1 | ml | για ανοσοκυτταροχημική χρήση | 273,58 € (bt)
17050101141 | GLYCOFORIN A (1ml) | 1 | ml | για ανοσοκυτταροχημική χρήση | 392 € (bt)
17050101095 | μονοκλωνικό αντίσωμα DR purified | 1 | fl | για ανοσοκυτταροχημική χρήση | 370 € (bt)
17050101054 | CD30 (IHC) | 1 | fl | για ανοσοκυτταροχημική χρήση | 390 € (bt)
17050101197 | PDGFR-A (IHC) | 1 | fl | για ανοσοκυτταροχημική χρήση | 375 € (bt)
17050101155 | B Cell Specific Activator Protein PAX5 (IHC) | 1 | fl | για ανοσοκυτταροχημική χρήση | 410 € (bt)
17050101113 | Annexin A1 (IHC) | 1 | fl | για ανοσοκυτταροχημική χρήση | 355 € (bt)
17040113001 | Oil Red O | 1 | kit | για κυτταροχημική χρήση | 102.00 € (kit solution)
17040105001 | GIEMSA SOLUTION 2,5LT | 100 | fl | των 2,5 L | 42,00 € (bt)
17040134001 | Methylene blue | 100 | gr | για κυτταροχημική χρήση | 66.6
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | MAST CELL TRYP428 LYOPH. | 1 | ml | για ανοσοκυτταροχημική χρήση | 618,8 € (bt)
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | C-MYC CLONE9E10.3 1ML | 1 | ml | για ανοσοκυτταροχημική χρήση | 392,00 € (bt)
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | CD 45 LCA (2ml) | 2 | ml | για ανοσοκυτταροχημική χρήση | 260,00 € (bt)
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | ENVISION DOUBLE STAINING/ΕΝΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ/HRP&ALK. | 1 | kit | για ανοσοκυτταροχημική χρήση | 1442,00 € (kit solution)
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | AQUEOUS MOUNTING MEDIUM 15ML | 15 | ml | για ανοσοκυτταροχημική χρήση | 50,00 € (bt)
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | TRIS BUFFERED SALINE (ΤΡΙΠΛΗ ΒΑΣΗ ΜΕ NaCl KAI HCl) | 1 | fl | για ανοσοκυτταροχημική χρήση | 130,83 € (bt)
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | ΟΞΙΝΟ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ NaHCO3 | 1 | kgr | για κυτταροχημική χρήση | 19.24
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | P 53 ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ (ΚΛΩΝΟΣ DO-7) 1ml | 1 | fl | για ανοσοκυτταροχημική χρήση | 395,00 € (bt)
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | XYLENE PA ACS 2,5LT (ΔΙΑΛΥΜΑ ΞΥΛΟΛΗΣ ΠΡΟΑΝΑΛΥΣΗΣ) | 2.5 | fl | για κυτταροχημική χρήση | 17,00 € (bt)
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | Anti-BAALC antibody | 150 | mg | για ανοσοκυτταροχημική χρήση | 480 € (bt)
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | Anti-ERG antibody [9FY] | 1 | ml | για ανοσοκυτταροχημική χρήση | 480 € (bt)
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | Detection System, Alkaline Phosphatase/ Rabbit/Mouse | 1 | FL | για ανοσοκυτταροχημική χρήση | 350 € (bt)
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | Mo Ab BCL6 Protein | 1 | ml | για ανοσοκυτταροχημική χρήση | 350 € (bt)
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | CD5 Clone: 4C7 Isotype: IgG1, kappa | 1 | ml | για ανοσοκυτταροχημική χρήση | 350 € (bt)
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | CD14 Clone: TÜK4 Isotype: IgG2a, kappa | 1 | ml | για ανοσοκυτταροχημική χρήση | 400 € (bt)
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | CD30 Clone: Ber-H2 Isotype: IgG1, kappa | 1 | ml | για ανοσοκυτταροχημική χρήση | 480 € (bt)
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | CD117, c-kit | 1 | ml | για ανοσοκυτταροχημική χρήση | 280 € (bt)
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | Cyclin D1 Clone: EP12 | 1 | ml | για ανοσοκυτταροχημική χρήση | 380 € (bt)
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | Epithelial Antigen Clone: Ber-EP4 Isotype: IgG1, kappa | 200 | μl | για ανοσοκυτταροχημική χρήση | 385 € (bt)
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | Epstein-Barr Virus, LMP Clone: CS.1-4 Isotype: IgG1, kappa | 1 | ml | για ανοσοκυτταροχημική χρήση | 450 € (bt)
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | Nucleophosmin Clone: 376 Isotype: IgG1, lambda | 1 | ml | για ανοσοκυτταροχημική χρήση | 400 € (bt)
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | p53 Protein Clone: DO-7 Isotype: IgG2b, kappa | 200 | μl | για ανοσοκυτταροχημική χρήση | 455 € (bt)
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | Polyclonal Rabbit Anti-Mouse Immunoglobulins Biotin. Affinity isolated | 1 | ml | για ανοσοκυτταροχημική χρήση | 300 € (bt)
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | MN1 Antibody (A-4) | 200 | μg | για ανοσοκυτταροχημική χρήση | 285 € (bt)
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | Evi-1 Antibody (H-8) | 200 | μg | για ανοσοκυτταροχημική χρήση | 285 € (bt)
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΥΩΝ (Π.X.ΜOUNTANT,ENTELLAN Κ.Λ.Π.) | 2 | lt | ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΥΩΝ 4 x 500 ml | 100
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | SAP155 Antibody SF3B1 Rabbit anti human IgG | 1.25 | μg | για ανοσοκυτταροχημική χρήση | 311 € (fl)
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | p14ARF/CDKN2A Antibody | 100 | μg | για ανοσοκυτταροχημική χρήση | 341 € (fl)
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | P15RS Antibody (1B8) | 100 | μg | για ανοσοκυτταροχημική χρήση | 371 € (fl)
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | NGF R/TNFRSF16/p75NTR mouse anti human | 100 | μg | για ανοσοκυτταροχημική χρήση | 248 € (fl)
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | CD41 MOUSE ANTI HUMAN | 100 | μl | για ανοσοκυτταροχημική χρήση | 341 € (fl)
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | AVIDIN or streptavidin CONGUGATED WITH ALKALINE PHOSPATE | 1 | ml | για ανοσοκυτταροχημική χρήση | 400 € (fl)
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | CD16 mouse anti human | 100 | μl | για ανοσοκυτταροχημική χρήση | 341 € (fl)
13.01.01.10.001 | RETIC Specific Reticulocyte Reagents count (manually) | 100 | μl / Καψάκι | ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ (ΔΕΚ) ΣΕ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΜΕΘΟΔΟ 100 μl / καψάκι - για 5000 Εξετάσεις | 100
ΣΥΝΟΛΟ: 29.790,23 €
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Hb (HPLC) ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΕΟΚΕΕ | Αντιδραστήρια | Αιματολογικού Εργαστηρίου | Αριθμός Εξετάσεων / Ετος | Κόστος / Εξέταση | Ετήσια Δαπάνη / Εξέτασηχωρίς Φ.Π.Α.
13.01.02.20.00 | Cellulose acetate (7,8 X 15 cm) ταινίες ηλεκτροφορήσεων οξεικής κυτταρίνης (ΦΠΑ 24%) - (1 κιτ 100 ταινιών) |  | 160 εξ/έτος | 0.625 | 100
13.01.02.02.001 | Kits για ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισμό των φυσιολογικών Hb A2-F-A-A1C και των υπολοίπων παθολογικών με μέθοδο HPLC *. Τα αντιδραστήρια να παραδίδονται ως πλήρες σύνολο και όχι μεμονωμένα,ώστε να εξασφαλίζεται ο έλεγχος των αποδιδόμενων αναλύσεων και να μην απαιτούνται άλλα αναλώσιμα.Επίσης να περιλαμβάνουν οπωσδήποτε Calibrator για Α2,F, και A1c.Να διαθέτουν πιστοποιητικά συνεχούς ελέγχου από τον οίκο παρασκευής ώστε να είναι κατάλληλα για κλινική χρήση.Να έχουν χρόνο ανάλυσης για τον ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισμό των A2,F,A1c,και όλων των μεταλλαγμένων αιμοσφαιρινών όχι μεγαλύτερο από 6,5 λεπτά.Να εξασφαλίζεται εύκολα και αυτόματα η ταυτόσημη και επαναλήψιμη ανάλυση των δειγμάτων ακόμη και στην περίπτωση αλλαγής της παρτίδας παραγωγής του αντιδραστηρίου.Να είναι δοκιμασμένα στο Μεσογειακό κ΄ Ελλαδικό χώρο για τουλάχιστον 10 χρόνια και να χρησιμοποιούνται από τα περισσότερα κέντρα Μεσογειακής Αναιμίας για τουλάχιστον ένα έτος, ώστε να εξασφαλίζεται μέσω δικτύου η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και ο ποιοτικός έλεγχος εργαστηρίου και συστήματος. Να κατατεθεί πελατολόγιο.Να μπορεί να διαχωρίζει όλα τα αιμοσφαιρινικά κλάσματα π.χ. να διαχωρίζει την HbC και HbS σε περίπτωση διπλής ετεροζυγωτίας.Να κατατεθούν χρωματογραφήματα.Να έχουν την δυνατότητα ανάλυσης με την μέθοδο της υγρής χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης (HPLC). - (1 ΚΙΤ) |  | 160 εξ/έτος | 15.625 | 2500
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | *Σημείωση : Ο εξοπλισμός (μηχάνημα HPLC βρίσκεται στο ορμονολογικό εργαστήριο)
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | Control για τον προσδιορισμό Α2 και F . Οι οροί ελέγχου να φέρουν τιμές στόχου για την HbF, thn, ΗβΑ₂ και την HbS. - (1 ΚΙΤ) |  | 154 εξ/έτος | 2.9 | 446.6
ΣΥΝΟΛΟ: 3.046,60 €
ΚΕΟΚΕΕ | Αντιδραστήρια | Αιματολογικού Εργαστηρίου | Αριθμός Εξετάσεων / Ετος | Κόστος / Εξέταση | Ετήσια Δαπάνη / Εξέτασηχωρίς Φ.Π.Α.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ Human EPO (προσδιορισμός σε ορό ή πλάσμα)
12.07.01.001 | Για 96 θέσεις με κοινά standards για ορούς και άλλα υγρά π.χ. υπερκείμενα καλλιεργειών κ.λ.π καθώς και μεγάλο ευρος ανίχνευσης χωρίς να απαιτούνται ειδικές αραιώσεις καθώς και ανασύσταση αντιδραστηρίων.Μέγιστος χρόνος διεξαγωγής εξέτασης 3 ώρες.(Κάθε δείγμα εις διπλούν και τα standards εις διπλούν).Επομένως κάθε kit να έχει IVD και να επαρκεί για 40 ελεγχους ασθενών. (ΦΠΑ 13%) . Σημείωση :Να συνοδεύεται από συνοδό εξοπλισμό. Υποσημείωση : Αν ο αριθμός των δειγμάτων δεν έχει συμπληρωθεί σε διάστημα περίπου δυο μηνών ή υπάρχει δείγμα που πρέπει να μετρηθεί επειγόντως το ΚΙΤ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μικρότερο αριθμό δειγμάτων 6 kit για 96 θέσεις / kit. |  | 140/έτος | 30,8/εξέταση | 4312 | 13% φπα
| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ Arixtra |  | Αριθμός Εξετάσεων / Ετος | Κόστος / Εξέταση | Ετήσια Δαπάνη / Εξέτασηχωρίς Φ.Π.Α.
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | Arixtra Calibrator ΠΛΑΣΜΑ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ 4 επιπέδων, εύρους 0-1,50 μg/ml, για χρήση στον προσδιορισμό αντι-Χα δρασης με χρωμογονική μέθοδο. 2 ΚΙΤ (ΦΠΑ 24%) |  | 20 | 14.5 | 290
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | Arixtra Control Plasma Πλάσμα Control Arixtra για ποιοτικό έλεγχο του anti- Xa με χρωματομετρική μέθοδο 2 επιπέδων, εύρους 0,30-0,50 μg/ml, & 1,05-1,35 μg/ml. 4 ΚΙΤ (ΦΠΑ 24%) |  | 20 | 27 | 540
ΣΥΝΟΛΟ: 830,00 €
| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ για Heparin Induced Thrombocytopenia (HIT) (ELISA) |  | Αριθμός Εξετάσεων / Ετος | Κόστος / Εξέταση | Ετήσια Δαπάνη / Εξέτασηχωρίς Φ.Π.Α.
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | KIT ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ IgG ΓΙΑ Heparin Induced Antibodies (HIT) ΣΕ ΠΛΑΣΜΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ELISA, με θετικό και αρνητικό ορό ελέγχου. Αποσπώμενα στριπ. Κάθε κιτ να επιτρέπει να τρέξουν σε ένα στρίπ τουλάχιστον 8 τεστ (θετικό κοντρολ, αρνητικό κοντρόλ, τυφλό και 1 ασθενής εις διπλούν), ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί έστω και για 1 μόνο ασθενή αν χρειαστεί. 5 kit (ΦΠΑ 24%) |  | 50 | 20 | 1000
*Υποσημείωση : Αν ο αριθμός των δειγμάτων δεν έχει συμπληρωθεί σε διάστημα περίπου δυο μηνών ή υπάρχει δείγμα που πρέπει να μετρηθεί επειγόντως το ΚΙΤ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μικρότερο αριθμό δειγμάτων
| Ανίχνευση μεταλλάξεων σχετιζόμενων με θρομβοφιλία σε DNA strip τεχνολογία με συνοδό εξοπλισμό. |  | Αριθμός Εξετάσεων / Ετος | Κόστος / Εξέταση | Ετήσια Δαπάνη / Εξέτασηχωρίς Φ.Π.Α.
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | • Ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει κιτ για την ανίχνευση των μεταλλάξεων του παράγοντα Leiden (G1691A) της Prothrombin (G20210A) και 2 μεταλλάξεων του MTHFR (C677T,A1298C) σε DNA strip τεχνολογία. Ο προμηθευτής υποχρεούται να καλύψει το κόστος Εξωτερικού Ποιοτικού Ελέγχου της επιλογής του Εργαστηρίου μας. Το κίτ πρέπει :  Να περιέχει control μη ειδικών αντιδράσεων για την αποφυγή ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων (specificity control) , control ελέγχου της ευαισθησίας του υβριδισμού για κάθε μετάλλαξη (sensitivity control), control για την απόδοση της αντίδρασης του conjugate.  Να έχει την δυνατότητα πλήρους ή μερικής αυτοματοποίησης του υβριδισμού.  Nα διαθέτει control DNA.  Συνολική διάρκεια του test να μην υπερβαίνει τις 4 ώρες μαζί με το extraction του DNA.  Η εκχύλιση του DNA να γίνεται με άμεση προσρόφηση του DNA από δείγμα ολικού αίματος σε μεμβράνη.  Να έχει τη δυνατότητα προσαρμογής του πρωτοκόλλου σε οποιαδήποτε κλασσική μέθοδο εκχύλισης του DNA.  Nα περιλαμβάνει την πολυμεράση. |  | 300/έτος | 57 ευρώ/4 μεταλλάξεις/ασθενή | 17100
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | • ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ(καινούργιος, αμεταχείριστος και σύγχρονης τεχνολογίας). 1) Θερμοκυκλοποιητής συμβατός με τα πρωτόκολλα των κιτ. 2) Aυτόματος αναλυτής ανάστροφου υβριδισμού ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΝΑΣΤΡΟΦΟΥ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ  Σύστημα πλήρους και αυτόματου Υβριδισμού για τεχνικές BLOT σε μεμβράνες κυτταρίνης.  Να είναι μηχάνημα πάγκου και μικρό σε διαστάσεις και να δέχεται τουλάχιστον 20 δείγματα.  Να είναι ανοιχτό σύστημα και παρέχει προγραμματισμένα όλα τα βήματα έκπλυσης και υβριδισμού εκτός από την τοποθέτηση του πολλαπλασιασμένου δείγματος στην θέση υποδοχής.  Να διαθέτει ανακινούμενη πλατφόρμα θέρμανσης των ταινιών καθώς και 2 τουλάχιστον μαγνητικούς αναδευτήρες για την ομογενοποίηση των αντιδραστηρίων που απαιτούν θέρμανση.  Να διαθέτει 6 τουλάχιστον διαφορετικές αντλίες για τα διαφορετικά αντιδραστήρια ώστε να εξασφαλίζει την καλύτερη και ασφαλέστερη διανομή τους.  Να διαθέτει χρωματική κωδικοποίηση των αντιδραστηρίων και των αντλιών ώστε να αποφεύγεται η πιθανότητα λάθους.  Να διαθέτει τουλάχιστον 5 διαφορετικά προγράμματα, ανοιχτά στον προγραμματισμό τους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εργαστηρίου καθώς και είναι φιλικό στην καθημερινή του λειτουργία και συντήρηση.
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΟΚΕΕ | • Kάρτες εκχυλισμού DNA : Nα δέχονται ολικό αίμα. Να είναι δυνατή η φύλαξη της προσροφημένης σταγόνας ολικού αίματος τουλάχιστον για ένα μήνα. Να τοποθετείται απευθείας στον κυκλοποιητή. |  | 300/έτος | 3 ευρώ/ 4 μεταλλάξεις/ασθενή | 900
| • Ο προμηθευτης θα πρέπει να καλύπτει εξ' ολοκλήρου το κόστος ποιοτικού εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου της επιλογής του εργαστηρίου μας. |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ: 18.000,00 €
• Ο προμηθευτης θα πρέπει να καταθέσει κατάλογο εργαστηρίων και νοσοκομείων στην Ελλάδα που χρησιμοποιούν την ίδια μεθοδολογία (πελατολόγιο).
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΕΡΥΘΡΩΝ ( Τ.Κ.Ε. ) ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΗ (1) Τ.Κ.Ε.
ΚΕΟΚΕΕ : 13.01.09.11.001 (Τ.Κ.Ε.)
1. Ο αυτόματος αναλυτής να είναι καινούργιος, αμεταχείριστος και σύγχρονης τεχνολογίας.
2. Η ανάλυση να πραγματοποιείται από τοσωληνάριο της γενικής αίματος και να είναι δυνατή και σε δείγματα με μικρό όγκο (π.χ 170μl για περιπτώσεις ασθενών με δύσκολες φλέβες, ασθενείς στη Μ.Ε.Θ. κλπ).
3. Ο χρόνος ανάλυσης να είναι o μικρότερος δυνατός (< 10 λεπτών το πρώτο αποτέλεσμα για δείγματα & control και μετά κάθε 20 δευτερόλεπτα τα επόμενα) έτσι ώστε να ευνοείται η γρήγορη απάντηση σε επείγοντα δείγματα και να υπάρχει η δυνατότητα να δίδεται η απάντηση στον ασθενή ταυτόχρονα με τη γενική αίματος.
4. Η ταχύτητα του αναλυτή να είναι υψηλή (τουλάχιστον 140 δείγματα/ώρα).
5. Να μπορεί να δεχθεί απ’ευθείας στατώ αιματολογικού αναλυτή με συνολική εφάπαξ φόρτωση τουλάχιστον 40 δειγμάτων για τις περιπτώσεις που εισέρχονται πολλά δείγματα προς ανάλυση στο εργαστήριο.
6. Να μην διαφοροποιείται το αποτέλεσμα της ΤΚΕ ακόμη και αν παραμείνει το αίμα προς εξέταση εώς 6 ώρες (όταν απαιτείται επιβεβαιωτική επανάληψη). Η εξέταση να μην επηρεάζεται από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, ούτε από παθολογικό MCV & RBC ή χαμηλό αιματοκρίτη του ασθενούς
7. Να υπάρχει δυνατότητα ποιοτικού ελέγχου -απαραιτήτως 3 επιπέδων control- για τον έλεγχο των αποτελεσμάτων σε όλο το φάσμα των αναμενόμενων τιμών.
8. Ο αναλυτής να διαθέτει πιστοποιητικό CE.
9. Η τεχνική προσφορά να συνοδεύεται με οδηγίες χρήσης και συντήρησης του αναλυτή & των υλικών του στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
10. Ο προμηθευτής καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης θα πρέπει να διατηρεί το μηχάνημα σε λειτουργική κατάσταση εκτελώντας όλους τους προβλεπόμενους ελέγχους και συντηρήσεις και αποκαθιστώντας οποιαδήποτε βλάβη παρουσιαστεί εντός 24-48 ωρών. Το κόστος συντήρησης, επισκευών, ανταλλακτικών καθώς και η εκπαίδευση των χειριστών βαρύνει τον προμηθευτή.
11. Τα αποτελέσματα να δύναται να αποστέλλονται στο σύστημα και μέσω ανάγνωσης γραμμωτού κώδικα (barcode).
12. Ο προμηθευτης θα πρέπει να παρέχει, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, δωρεάν και 24ωρο service και σε αργίες.
13. Ο προμηθευτης θα πρέπει να καλύπτει εξ' ολοκλήρου το κόστος εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου της επιλογής του εργαστηρίου.
14. Ο προμηθευτης θα πρέπει να καλύπτει εξ' ολοκλήρου το κόστος της σύνδεσης του αναλυτή με το δύκτιο πληροφορικής ( LIS) του νοσοκομείου
15. Ο αναλυτής θα πρέπει να διαθέτει εσωτερικό ποιοτικό έλεγχο με δικό του βαθμονομητη .
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ : 20.000
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΗ : 0,6 €
ΣΥΝΟΛΟ: 12.000,00 €
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ( ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΛΥΤΩΝ Γ )
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 22 ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ( ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ - 20000 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - ΚΑΤ. Γ )
ΚΕΟΚΕΕ : 13.01.01.01 (ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ )
1. Ο αναλυτής να είναι καινούριος, αμεταχείριστος και τελευταίας τεχνολογίας. Να περιγραφούν αναλυτικά οι μέθοδοι μετρήσεων των κυττάρων και της αιμοσφαιρίνης προκειμένου να αξιολογηθούν
2. Η ταχύτητα του αναλυτή να είναι τουλάχιστον 50 δείγματα την ώρα.
3. Να χρησιμοποιεί δείγματα ολικού αίματος και η απαιτούμενη ποσότητα δείγματος να μην υπερβαίνει τα 400 μL ολικού αίματος σε όλα τα συστήματα δειγματοληψίας. Να έχει τη δυνατότητα μέτρησης τριχοειδικού προαραιωμένου δείγματος
4. Να μετρά ή να υπολογίζει τις παρακάτω παραμέτρους: --.....Αριθμό λευκών αιμοσφαιρίων (WBC) .......Αριθμό ερυθρών αιμοσφαιρίων (RBC) .......Αιμοσφαιρίνη (HGB) .......Αιματοκρίτη (HCT) ....... Μέσο όγκο ερυθρών (MCV) ....... Μέση ποσότητα αιμοσφαιρίνης (MCH) ....... Μέση συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης (MCHC) ....... Εύρος κατανομής ερυθρών RDW (sd/cv) ........Αριθμός αιμοπεταλίων (PLT) ....... Αιμοπεταλιοκρίτη (PCT) ....... Μέσο όγκο αιμοπεταλίων (MPV) . .....Εύρος κατανομής αιμοπεταλίων PDW (sd/cv) ....... Απόλυτο αριθμό λεμφοκυττάρων ....... Απόλυτο αριθμό μονοπύρηνων . ......Απόλυτο αριθμό ηωσινοφίλων . ......Απόλυτο αριθμό βασεοφίλων . ......Απόλυτο αριθμό ουδετεροφίλων ....... Ποσοστό % λεμφοκυττάρων . .......Ποσοστό % μονοπύρηνων ....... Ποσοστό % ηωσινοφίλων ....... Ποσοστό % βασεοφίλων ........ Ποσοστό % ουδετεροφίλων ........Αριθμός μεγάλων αιμοπεταλίων (P-LCC) ..... ...Ποσοστό μεγάλων αιμοπεταλίων (P-LCR)
5. Να διαθέτει ενσωματωμένη έγχρωμη οθόνη αφής τουλάχιστο 10΄΄ στην οποία να εμφανίζονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων με τα αντίστοιχα ιστογράμματα και νεφελογράμματα λευκών, ερυθρών και αιμοπεταλίων. Το menu του αναλυτή να είναι στην ελληνική γλώσσα.
6. Να διαθέτει προγράμματα ποιοτικού ελέγχου τα οποία να περιγραφούν.
7. Να μπορεί να αποθηκεύει τα πλήρη αποτελέσματα τουλάχιστο 100.000 δειγμάτων στην εσωτερική μνήμη του αναλυτή.
8. Να διαθέτει δυο συστήματα δειγματοληψίας: α ) Αυτόματο σύστημα με σωληνάρια κλειστού τύπου για προστασία των χειριστών από επικίνδυνα δείγματα (AIDS, ηπατίτιδα κλπ). Να έχει τη δυνατότητα προσθήκης δειγματολήπτη 100 τουλάχιστον θέσεων. β ) Κλασικό σύστημα ανοικτού τύπου Να διαθέτει ενσωματωμένο bar code reader. Και στα δύο συστήματα δειγματοληψίας το ακροφύσιο και η βελόνα δειγματοληψίας να αυτοκαθαρίζονται μετά από κάθε μέτρηση χωρίς τη παρέμβαση του χειριστή.
9. Να διαθέτει σύστημα παρακολούθησης της στάθμης των αντιδραστηρίων και αποβλήτων.
10. Να έχει τη δυνατότητα σύνδεσης με ηλεκτρονικό υπολογιστή μέσω θυρών USB.
11. Να διαθέτει τα απαραίτητα υλικά ποιοτικού ελέγχου και βαθμονόμησης για τον έλεγχο του αναλυτή. Οι τιμές στόχοι των υλικών ποιοτικού ελέγχου να φορτώνονται στον αναλυτή αυτόματα από USB και QR CODE.
12. Ο προμηθευτής πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένα πλήρως οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης με πολυετή εμπειρία στο χώρο των αιματολογικών αναλυτών, από εξειδικευμένους τεχνικούς . Θα εκτιμηθεί κατάλογος υπάρχοντος πελατολογίου.
13. Ο προμηθευτης να παρέχει δωρεάν service όλο το 24ωρο και στις αργίες σε εύλογο χρονικό διαστημα ιδίως τις ημέρες της εφημερίας και καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
14. Ο Προμηθευτής να καλύπτει χωρίς κόστος τη σύνδεση του αναλυτή με το σύστημα πληροφορικής LIS του νοσοκομείου.
15. Ο Προμηθευτής να καλύπτει χωρίς κόστος, εξωτερικό ποιοτικό έλεγχο της επιλογής του εργαστηρίου,καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ : 20000 |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ: 20.000,00 €
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΗ : 1 €
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ ΣΕ ΟΛΙΚΟ ΑΙΜΑ
ΚΕΟΚΕΕ | Αντιδραστήρια | Αιματολογικού Εργαστηρίου | Αριθμός Εξετάσεων / Ετος | Κόστος / Εξέταση | Ετήσια Δαπάνη / Εξέταση
13.02.04.01 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ ΜΕ COLLAGEN/ EPINEPHRINE ΣΕ ΟΛΙΚΟ ΑΙΜΑ | 300 | 17 | 5100
13.02.04.01 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ ΜΕ COLLAGEN/ ADP ΣΕ ΟΛΙΚΟ ΑΙΜΑ | 300 | 17 | 5100
13.02.04.01 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ | ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ ΜΕ P2Y 12 ΔΡΑΣΗ ΚΛΟΠΙΔΟΓΡΕΛΗΣ | 300 | 17 | 5100
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ ΣΕ ΟΛΙΚΟ ΑΙΜΑ
1. ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΟΛΙΚΟ ΑΙΜΑ 2. ΝΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ (PRIMARY HEMASTASISCAPACITY) PHC. 3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΕΚΠΕΦΡΑΣΜΕΝΟ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ (SECONDS) ΣΑΝ CLOSURE TIME (CT) ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΕΚΤΥΠΩΤΗ. 4. ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΟΥ ΘΡΟΜΒΟΥ (Δηλαδή προσκόλλησης, συσσώρευσης και αποκοκκιοποίησης), ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑ.
| 5. ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ( BARCODE READER). 6. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΟΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΣ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΡΚΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ (Εφημερίες, Επείγοντα περιστατικά) 7. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΣ ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ 8. ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Η/Υ ΕΞΟΔΟΣ RS 232 |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ: 15.300,00 €
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ( ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΛΥΤΩΝ Α )
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΥΟ (2) ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ( 210000 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - ΚΑΤ. Α )
ΚΕΟΚΕΕ : 13.01.01.01 (ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ )
1. Οι αναλυτές είναι καινούριοι , αμεταχείριστοι και τελευταίας τεχνολογίας.
2. Το σύστημα να αποτελείται από επί μέρους αναλυτικές μονάδες συνδεδεμένες μεταξύ τους με κοινό σημείο φόρτωσης των δειγμάτων και του οποίου η παραγωγικότητα να είναι τουλάχιστον 170 δείγματα ανά ώρα, για, τους δυο συνδεδεμένους αναλυτές, δηλαδή τουλάχιστον 85 δείγματα ανα ώρα για έκαστο αναλυτή. Το σύστημα να λειτουργεί με ενιαίο προγραμματισμό, βαθμονόμηση, έλεγχο ποιότητας και έκδοσης αποτελεσμάτων.
3. Οι αναλυτικές μονάδες να δύναται να λειτουργήσουν ανεξάρτητα σε περίπτωσης βλάβης του δειγματοφορέα η κάποιας αναλυτικής μονάδας του συστήματος.
4. Η αρχή λειτουργίας του να στηρίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένες μεθόδους μέτρησης κυττάρων, που υπαγορεύουν την άμεση ανίχνευση αυτών.
5. Να έχει την δυνατότητα μέτρησης δείγματος ολικού αίματος σε ποσότητα όχι μεγαλύτερη των 170 μl σε όλους τους τρόπους δειγματοληψίας, αλλά και οπωσδήποτε τριχοειδικού προαραιωμένου για περιπτώσεις δύσκολων αιμοληψιών (όπως χημειοθεραπείες, δυσεύρετες φλέβες κ.α.) χωρίς να απαιτείται διόρθωση του αποτελέσματος. Να έχει ειδική υποδοχή για την δειγματοληψία από σωληνάρια υπο κενό, . Να έχει την δυνατότητα μέτρησης σωματικών υγρών (ΕΝΥ, Αρθρικό, κα).
6. Να μετρά : λευκά αιμοσφαίρια, ερυθρά αιμοσφαίρια, αιμοσφαιρίνη, μέσο όγκο ερυθρών, εύρος κατανομής ερυθρών CV, εύρος κατανομής ερυθρών SD, δείκτη μικροκυτταρικής αναιμίας, αιματοκρίτη, ΜCH, MCHC, αιμοπετάλια, μέσο όγκο αιμοπεταλίων , εύρος κατανομής αιμοπεταλίων, αιμοπεταλιοκρίτη και τις εκατοστιαίες αναλογίες και τον απόλυτο αριθμό των λευκών αιμοσφαιρίων (Λεμφοκύτταρα, Μονοπύρηνα, Ηωσινόφιλα, Βασεόφιλα, Ουδετερόφιλα ). Να παρέχει αυξημένες δυνατότητες στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων παρουσιάζοντας πλήρη μορφολογία κυττάρων.
7. Η μέτρηση των αιμοπεταλίων να πραγματοποιείται στην φυσική τους κατάσταση με την κατ΄ όγκον ανάλυση και με τη βοήθεια τέτοιων κριτηρίων ώστε να εξασφαλίζεται ιδιαίτερα ακριβής μέτρηση αποφεύγοντας παρεμβολές από μικρά ερυθρά, κατεστραμμένα κύτταρα, ηλεκτρονικούς θορύβους κ.λ.π. Να περιγραφεί αναλυτικά τόσο ο τρόπος μέτρησης όσο και η κατανομή αυτών .
8. Να εμφανίζει σε οθόνη και να εκτυπώνει με ιστογράμματα και νεφελογράμματα τις κατανομές των λευκών, ερυθρών, αιμοπεταλίων εμπυρήνων ερυθρών και ΔΕΚ με τρόπο που να παρέχουν ασφαλείς κλινικές πληροφορίες.
9. Να μετρά με άμεση μέτρηση και αυτόματα τα δικτυοερυθροκύτταρα σε απόλυτο αριθμό και ποσοστό, καθώς και τους δείκτες αυτών : δείκτη ωρίμανσης, μέσο όγκο ΔΕΚ , ποσοστό άωρων ΔΕΚ , απόλυτο αριθμός άωρων ΔΕΚ. Να αναφέρεται ο τρόπος μέτρησης αυτών.
10. Να μετρά αυτόματα σε ποσοστό επί τοις εκατό και απόλυτο αριθμό τα εμπύρηνα ερυθρά σε κάθε γενική αίματος χωρίς να απαιτείται επανάληψη του δείγματος (στην περίπτωση που απαιτείται πρόσθετο αντιδραστήριο για την μέτρηση των εμπυρήνων, να περιγραφεί αναλυτικά το κόστος της μέτρησης στην οικονομική προσφορά). Η γραμμικότητα της παραμέτρου να αρχίζει από 1/100WBC.
11. Να διορθώνει αυτόματα τον αριθμό των λευκών όταν επηρεάζεται η μέτρηση από τυχόν εμπύρηνα ερυθρά η από σωρούς αιμοπεταλίων.
12. Να διορθώνει αυτόματα τις παραμέτρους της ερυθροκυτταρικής σειράς όταν επηρεάζεται η μέτρηση των ερυθρών από την παρουσία αυξημένου αριθμού λευκών αιμοσφαιρίων .
13. Η ταχύτητα μέτρησης να είναι τουλάχιστον 170 δείγματα την ώρα (γενική με τύπο λευκών και εμπύρηνα ερυθρά).
14. Το λογισμικό πρόγραμμα του συστήματος (όχι συνοδό) να είναι σύγχρονο με δυνατότητα αρχείου αποτελεσμάτων για τουλάχιστον 90.000 εξετάσεις.
15. Το λειτουργικό σύστημα να διαθέτει απαραίτητα λογισμικό πρόγραμμα ελέγχου επαναληψιμότητας για όλες τις άμεσα μετρούμενες παραμέτρους, καθώς και λογισμικό πρόγραμμα ελέγχου μεταφοράς σφάλματος από δείγμα σε δείγμα (carry over) .
16. Να διαθέτει γραμμικότητα για τα λευκά αιμοσφαίρια έως 400x103 μL και για τα αιμοπετάλια 3.000x103 μL
17. Να διαθέτει σύστημα αναρρόφησης δείγματος το οποίο να συγκρατεί ταυτόχρονα ξεχωριστές ποσότητες αίματος για κάθε μονάδα μέτρησης του οργάνου με σκοπό τη μέγιστη ακρίβεια στις αραιώσεις του δείγματος . Να περιγραφεί ο τρόπος λειτουργίας.
18. O χειριστής να έχει την δυνατότητα ανάλυσης επειγόντων δειγμάτων (STAT) χωρίς να διαταράξει την προγραμματισμένη λειτουργία του δειγματολήπτη με δύο τρόπους : είτε με σωληνάριο κλειστού τύπου , είτε με σωληνάριο ανοικτού τύπου για την ανάλυση παιδιατρικών δειγμάτων.
19. Να έχει την δυνατότητα διεξαγωγής αυτόματης επανάληψης της εξέτασης (rerun) καθώς και συμπληρωματικής εξέτασης (reflex) , σύμφωνα με τους κανόνες του εργαστηρίου.
20. Να διαθέτει αυτόματο δειγματολήπτη συνεχούς ροής - πολλών θέσεων (τουλάχιστον 100 δείγματα ταυτόχρονα) με σύστημα αυτόματης ανάδευσης και ενσωματωμένο σύστημα αυτόματης αναγνώρισης του δείγματος (Bar Code). To Bar Code reader να δύναται να αναγνώσει γραμμωτούς κώδικες διαφορετικών συστημάτων και να αναφέρονται αυτοί. Το σύστημα ανάδευσης να βασίζεται στην παλινδρομική ανακίνηση των σωληναρίων αιμοληψίας, όπως επιβάλλεται από την διεθνή επίσημη πρακτική.
21. Προς αποφυγήν έκδοσης εσφαλμένων αποτελεσμάτων να δύναται να ανιχνεύει ποιοτικά τα υπό εξέταση δείγματα όπως πήγματα, φυσαλίδες από έντονη ανάδευση, με σύστημα το οποίο να περιγράφεται αναλυτικά. Να πραγματοποιεί περισσότερες από δύο μετρήσεις για κάθε μετρούμενη παράμετρο και να δίνει τον μέσο όρο αυτών, για να αποφεύγονται οι επαναλήψεις και να διασφαλίζεται η ακρίβεια της μεθόδου.
22. Η αρίθμηση των RBC όπως και των PLT να πραγματοποιείται στην φυσική τους κατάσταση με την μέθοδο της κατ΄ όγκον ανάλυσης.
23. Ο λευκοκυτταρικός τύπος να μετράται άμεσα με την μέθοδο της κυτταρομετρίας ροής και ακτίνας Laser. Το άθροισμα του ποσοστού των υποπληθυσμών των λευκοκυττάρων (NE , LY , MO , EO , BA) πρέπει να είναι 100 και το άθροισμα του απόλυτου αριθμού των υποπληθυσμών των λευκοκυττάρων να ισούται με τον απόλυτο αριθμό των λευκών. Να περιγραφεί αναλυτικά ο τρόπος μέτρησης του λευκοκυτταρικού τύπου.
24. Ο χειριστής να έχει την δυνατότητα να επιλέξει τους παρακάτω τρόπους λειτουργίας α) Εξετάσεις με τύπο, εμπύρηνα ερυθρά και ΔΕΚ β) Εξετάσεις με λευκοκυτταρικό τύπο και εμπύρηνα ερυθρά. γ) ΔΕΚ χωρίς γενική αίματος, σε όλους τους ανωτέρω τρόπους λειτουργίας να επισυνάπτονται αντίστοιχες εκτυπώσεις των αποτελεσμάτων.
25. Να διατίθεται από την κατασκευάστρια εταιρεία πρότυπο αίμα (control) και πρότυπο αίμα ρύθμισης (calibration standard), για όλες τις άμεσα μετρούμενες παραμέτρους. Επίσης να διατίθεται control της κατασκευάστριας εταιρίας για τα σωματικά υγρά.
26. Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει μαζί με την προσφορά και επίσημη μετάφραση του εγχειριδίου λειτουργίας του στην Ελληνική γλώσσα εγκεκριμένο από τον κατασκευαστικό οίκο.
27. Να έχει εξακριβωμένα πλήρες τμήμα service με αποθήκη ανταλλακτικών στο χώρο των Αυτόματων Αιματολογικών Αναλυτών, σε Δημόσια Νοσοκομεία.
28. Να κατατεθεί αναλυτική κατάσταση εγκατεστημένων αναλυτών σε Δημόσια Νοσοκομεία που έχει αναλάβει την συντήρηση τους. (Νοσοκομείο – τύπος αναλυτή – εργαστήριο – ημερομηνία εγκατάστασης).
39. Όλα τα απαιτούμενα αντιδραστήρια και καθαριστικά θα πρέπει να είναι του ιδίου κατασκευαστικού οίκου, να είναι συνδεδεμένα on line, έτοιμα προς χρήση και να φέρουν σήμανση CE. Να διαθέτει πρόγραμμα διαχείρισης αντιδραστηρίων.
30. Να έχει την δυνατότητα αντικατάστασης του αραιωτικού διαλύματος χωρίς να διακόπτεται η λειτουργία του συστήματος.
31. Όλα τα πλυσίματα (κατά το ξεκίνημα και το κλείσιμο της ημέρας) να πλήρως αυτοματοποιημένα, χωρίς την παρέμβαση του χειριστή.
32. ΤΟ σύστημα θα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με δυνατότητα άμεσης και καθημερινής παρακολούθησης από τον προμηθευτή μέσω διαδικτύου (internet) .
33. Θα εκτιμηθεί η προσφορα απο τον προμηθευτη - προσφέροντα ενός ακόμα αιματολογικού αναλυτή ιδίου μοντέλου με τους προσφερόμενους για τις ανάγκες της εφημερίας, χωρίς επιπλέον κόστος ,του οποίου τα αντιδραστήρια και τα αναλώσιμα να είναι του ιδίου κατασκευαστικού οίκου.
34. Προσφορές που δεν θα αποδεικνύουν τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών, σε έντυπα του κατασκευαστή θα απορρίπτονται ως τεχνικά απαράδεκτες.
35. Ο προμηθευτης να παρέχει δωρεάν service όλο το 24ωρο και στις αργίες ,σε εύλογο χρονικό διαστημα ιδίως τις ημέρες της εφημερίας και καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
36. Ο Προμηθευτής να καλύπτει χωρίς κόστος τη σύνδεση του αναλυτή με το σύστημα πληροφορικής LIS του νοσοκομείου.
37. Ο Προμηθευτής να καλύπτει χωρίς πρόσθετο κόστος, εξωτερικό ποιοτικό έλεγχο της επιλογής του εργαστηρίου,καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ : 210.000
| ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΗ : 1,1 € |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ: 231.000,00 €
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ( ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΛΥΤΩΝ Β )
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΗ (1) ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ( 55000 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - ΚΑΤ. Β )
ΚΕΟΚΕΕ : 13.01.01.01 (ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ )
1. Ο αναλυτής να είναι καινούριος , αμεταχείριστος και τελευταίας τεχνολογίας.
2. Η αρχή λειτουργίας του προσφερόμενου αναλυτή να στηρίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένες μεθόδους μέτρησης. Το προσφερόμενο μηχάνημα να είναι σύγχρονης τεχνολογίας και να δύναται να αναλύει τα έμμορφα στοιχεία του αίματος σε απόλυτο αριθμό και ποσοστό σύμφωνα πάντα με τις τελευταίες εξελίξεις και απαιτήσεις οι οποίες εναρμονίζονται με τη διεθνή βιβλιογραφία και πρακτική.
3. Ο προσφερόμενος αναλυτής να αναλύει φλεβικό ολικό αίμα και ο απαιτούμενος όγκος να μην ξεπερνά τα 100 μl σε όλους τους τρόπους δειγματοληψίας.Όλες οι παράμετροι που δίνονται να ανιχνεύονται απευθείας από το φιαλίδιο της γενικής αίματος, χωρίς να απαιτούνται περαιτέρω διαδικασίες από τον χειριστή όπως αραιώσεις. Να έχει επίσης την δυνατότητα να κάνει πλήρη ανάλυση τριχοειδικού αίματος ή να μετρά αυτόματα από φιαλίδια με ανυψωμένο πυθμένα για παιδιατρικά δείγματα.
4. Να δίνει αξιόπιστα αποτελέσματα στις παρακάτω παραμέτρους διαγνωστικής σημασίας (reportable) τόσο στα φυσιολογικά όσο και στα παθολογικά δείγματα: Αριθμός Λευκών αιμοσφαιρίων, Αριθμός Ερυθρών αιμοσφαιρίων, Απόλυτος αριθμός και ποσοστό % των εμπυρήνων ερυθρών, Αιματοκρίτης, Αιμοσφαιρίνη, MCH, MCV, MCHC, RDW, PLT, PDW, MPV, PCT. Απόλυτος αριθμός και ποσοστό % των υποπληθυσμών του λευκοκυτταρικού διαφορικού τύπου δηλαδή των ουδετεροφίλων, των λεμφοκυττάρων, των μονοκυττάρων, των ηωσινοφίλων και των βασεοφίλων. Απόλυτος αριθμός και ποσοστό % του αθροίσματος των αώρων κυττάρων της κοκκιώδους σειράς (μεταμυελοκύτταρα, μυελοκύτταρα, προμυελοκύτταρα) για τη διάγνωση και παρακολούθηση αρρώστων με λοιμώξεις, μυελοϋπερπλαστικά σύνδρομα και λοιπά αιματολογικά νοσήματα. Να γίνεται χρήση ακτίνων laser, για την ανίχνευση των λευκών αιμοσφαιρίων και τον ποσοτικό προσδιορισμό των κυττάρων του διαφορικού λευκοκυτταρικού τύπου. Το άθροισμα του ποσοστού των υποπληθυσμών των λευκοκυττάρων (λεμφοκύτταρα, ουδετερόφιλα, βασεόφιλα, ηωσινόφιλα, μονοκύτταρα) πρέπει να είναι 100 και το άθροισμα του απόλυτου αριθμού των ανωτέρω υποπληθυσμών των λευκοκυττάρων να ισούται με τον απόλυτο αριθμό των λευκών. Ο υπολογισμός του διαφορικού τύπου των λευκών αιμοσφαιρίων θα πρέπει να γίνεται με άμεση ανίχνευση και η μέτρηση των λευκών αιμοσφαιρίων να γίνεται σε διαφορετικό θάλαμο από την μέτρηση των ερυθρών. Το ποσοστό % και ο απόλυτος αριθμός των εμπυρήνων ερυθρών να δίνεται αυτόματα σε κάθε γενική αίματος με άμεση μέτρηση, χωρίς υπολογιστικές μεθόδους και χωρίς να απαιτείται επανάληψη του δείγματος, και να διορθώνεται αυτόματα ο αριθμός των λευκών αιμοσφαιρίων. Η μέτρηση των εμπύρηνων ερυθρών να μην επηρεάζει δυσμενώς την ταχύτητα του αναλυτή (να αποδεικνύεται). Η παροχή επιπλέον παραμέτρων θα αξιολογηθεί θετικά.
5. Ο προσφερόμενος αναλυτής να προσδιορίζει τα δικτυοερυθροκύτταρα (ΔΕΚ) σε απόλυτο αριθμό και ποσοστό %. Επιπλέον να διαθέτει τις κάτωθι παραμέτρους διαγνωστικής σημασίας (reportable): i. Θα εκτιμηθεί θετικά αν ο προσφερόμενος αναλυτής προσδιορίζει τον διαφορικό τύπο των δικτυοερυθροκυττάρων (υποπληθυσμοί των ΔΕΚ) ανάλογα με το βαθμό της αωρότητας τους, σε ποσοστό %. ii. Τον δείκτη ωρίμανσης, ο οποίος αφορά το κλάσμα των αώρων ΔΕΚ. iii. Τον δείκτη αιμοσφαιρινοποίησης των ΔΕΚ. Η μέτρηση των ΔΕΚ και των παραμέτρων τους να γίνεται άμεσα και αυτόματα από το φιαλίδιο της γενικής αίματος χωρίς να προηγείται κάποια χειροκίνητη επεξεργασία από τον χειριστή.
6. Ο προσφερόμενος αναλυτής να διαθέτει ειδική λειτουργία/πρωτόκολλο για αξιόπιστη μέτρηση λευκοπενικών δειγμάτων (<1000 WBC/μl).
7. Ο προσφερόμενος αναλυτής να δύναται να προσδιορίσει άμεσα και αυτόματα βιολογικά υγρά (εγκεφαλονωτιαίο, ασκιτικό, πλευριτικό, αρθρικό κ.α.), για τα οποία να διαθέτει αντίστοιχα controls. Να δίνονται απαραίτητα οι εξής παράμετροι: WBC, RBC, MN#,% και PMN#,%.
8. Οι κατανομές των κυττάρων (λευκά αιμοσφαίρια και οι υποπληθυσμοί τους, ερυθρά αιμοσφαίρια, αιμοπετάλια, ΔΕΚ και εμπύρηνα ερυθρά) να εμφανίζονται στην οθόνη έγχρωμα και να εκτυπώνονται σε μορφές νεφελογραμμάτων και ιστογραμμάτων, παρέχοντας ασφαλείς και χρήσιμες διαγνωστικές πληροφορίες.
9. Το εύρος μέτρησης των κυττάρων (γραμμικότητα) να είναι το μεγαλύτερο δυνατόν και ειδικά για τα λευκά αιμοσφαίρια να είναι τουλάχιστον 400x103 κύτταρα/μl δείγματος και για τα αιμοπετάλια τουλάχιστον 4.000x103 κύτταρα/μl δείγματος.
10. Να έχει δυο δυνατότητες δειγματοληψίας, όπου το ένα σύστημα να λειτουργεί χειροκίνητα (κλειστού και ανοιχτού τύπου) και το άλλο σύστημα δειγματοληψίας να λειτουργεί αυτόματα, με συνεχούς φόρτωσης δειγματολήπτη 50 θέσεων. Το αυτόματο σύστημα, να χρησιμοποιεί κλειστά σωληνάρια, όλων των εταιρειών και να έχει την δυνατότητα να διαβάζει τα κωδικοποιημένα στοιχεία του ασθενή από το φιαλίδιο (barcode), καθώς επίσης και να εξασφαλίζει την ακριβή επάρκεια αίματος για την διεξαγωγή της γενικής αίματος. Σε όλες τις περιπτώσεις δειγματοληψίας, τα ακροφύσια να καθαρίζονται αυτόματα. Πριν από την αναρρόφηση από τον αυτόματο δειγματολήπτη να προηγείται ανάδευση, η οποία να συμφωνεί με τα επιστημονικά πρότυπα και να μιμείται την κίνηση του χεριού, προκειμένου να αποφευχθούν αλλοιώσεις κυττάρων, στο προς ανάλυση δείγμα.
11. Στον αυτόματο δειγματολήπτη , η ταχύτητα ανάλυσης των δειγμάτων να είναι 100 δείγματα CBC+DIFF ανά ώρα.
12. Ο προσφερόμενος αναλυτής να έχει σύστημα προειδοποίησης του χειριστή για τις στάθμες των αντιδραστηρίων. Να διαθέτει σύστημα διαχείρισης των αντιδραστηρίων.
13. Στον υπό προμήθεια αναλυτή, όλες οι λειτουργίες, το λογισμικό και τα μηνύματα για την ορθή λειτουργία ή τα σφάλματα θα πρέπει να είναι στα ελληνικά ή στα αγγλικά.
14. Να διαθέτει επιπλέον ο προσφερόμενος αναλυτής έγχρωμη οθόνη προβολής των αποτελεσμάτων. Να διαθέτει εκτυπωτή για εκτύπωση των αποτελεσμάτων σε Α4 χαρτί με δυνατότητα και έγχρωμης εκτύπωσης.
15. Η προσφέρουσα εταιρεία, να διαθέτει πλήρες τμήμα service και αποδεδειγμένη εμπειρία στους αυτόματους αιματολογικούς αναλυτές. Προς απόδειξη του ισχυρισμού, ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει κατάσταση εγκατεστημένων αναλυτών σε δημόσια νοσοκομεία στα οποία έχει αναλάβει τη συντήρησή τους. Επιπλέον, θα πρέπει από την προμηθεύτρια εταιρεία να κατατεθεί πρόταση κάλυψης του service για το εργαστήριο. Στην εν λόγω πρόταση η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει να διαθέτει σύστημα παρακολούθησης της πορείας του προσφερόμενου οργάνου, σε καθημερινή βάση και αυτοματοποιημένα.
16. Η κατασκευάστρια εταιρεία του προμηθευόμενου αναλυτή, να παρέχει πρότυπο παρασκεύασμα ελέγχου (control) για όλες ανεξαιρέτως τις παραμέτρους, για τον εσωτερικό ποιοτικό έλεγχο του αναλυτή και πρότυπο αίμα ρύθμισης του (calibrator) για όλες τις άμεσα μετρούμενες παραμέτρους.
17. Ο προσφερόμενος αναλυτής να διαθέτει σύστημα αυτόματου καθαρισμού κατά την έναρξη και τον τερματισμό της λειτουργίας του. Επιπροσθέτως να διαθέτει και σύστημα ρύθμισης όλων των άμεσα μετρούμενων παραμέτρων (calibration).
18. Ο απαιτούμενος χρόνος τόσο για την εκκίνηση όσο και για τον τερματισμό του αναλυτή να μην υπερβαίνει τα 15 λεπτά για κάθε μια από τις διαδικασίες.
19. Ο προσφερόμενος αναλυτής να έχει την δυνατότητα αυτόματης αξιολόγησης όλων των σχετιζόμενων με το δείγμα πληροφοριών (αιματολογικές παράμετροι, δημογραφικά στοιχεία, κλινικές πληροφορίες) βάση κανόνων, με σκοπό τη παραγωγή σχολίων (για περαιτέρω έλεγχο πχ. επιπλέον αιματολογικών παραμέτρων ή έγκριση για εξαγωγή αποτελέσματος). Επίσης, να δύναται να πραγματοποιήσει αυτόματη επανάληψη μιας μέτρησης ή αυτόματη μέτρηση επιπλέον παραμέτρου (reflex).
20. Ο προσφερόμενος αναλυτής να διαθέτει προγράμματα εσωτερικού ελέγχου ποιότητας, τα οποία θα αποτελούν μέρος του βασικού προγραμματισμού του οργάνου, όπου με την χρήση των δειγμάτων ρουτίνας των ασθενών και με την χρήση των παρασκευασμάτων ελέγχου (controls) της κατασκευάστριας εταιρίας, θα γίνεται ο έλεγχος της ορθής λειτουργίας σε πραγματικό χρόνο. Επιπλέον, το εργαστήριο απαραίτητα να ενταχθεί από την προσφέρουσα εταιρεία, σε σύστημα εξωτερικού ελέγχου ποιότητας.
21. Ο προσφερόμενος αναλυτής να διαθέτει εσωτερικό σύστημα αρχειοθέτησης των δειγμάτων για 100.000 δείγματα με όλα τους τα στοιχεία (νεφελογράμματα, ιστογράμματα, κλπ.).
22. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σύνταξη φύλλου συμμόρφωσης. Στο φύλλο συμμόρφωσης θα απαντώνται μια προς μια οι προδιαγραφές που έχουν τεθεί. Θα αναφέρεται αν εκπληρώνεται η προδιαγραφή, το βαθμό στον οποίο εκπληρώνεται ή αν δεν εκπληρώνεται. Προς απόδειξη δε των ισχυρισμών αυτών, θα πρέπει να γίνονται παραπομπές σε αποσπάσματα από OperatorsManual και ServiceManual, σε prospectus του προσφερόμενου οργάνου που θα προέρχονται από τον κατασκευαστικό οίκο (και όχι πλημμελώς μεταφρασμένα φυλλάδια) καθώς επίσης και σε επιστημονικές εκδόσεις και λοιπά επιστημονικά έντυπα που θα προέρχονται από τον κατασκευαστικό οίκο του μηχανήματος.
23. Οι προμηθευτές υποχρεούνται, όταν τους ζητηθεί, να προβαίνουν σε επίδειξη των δυνατοτήτων του προσφερόμενου αναλυτή με σκοπό την εκτίμηση (evaluation) στην πράξη της μετρικής αξιοπιστίας του, της απόδοσης του, της λειτουργικότητας του, της φιλικότητας του ως προς τον χειριστή και εν γένει της ευχρηστίας του, καθώς επίσης και την διακρίβωση της πραγματικής ανταπόκρισης του προσφερόμενου οργάνου σε σχέση με τις τεθείσες από την διακήρυξη τεχνικές προδιαγραφές, μία προς μια.
24. Ο προμηθευτης να παρέχει δωρεάν service όλο το 24ωρο και στις αργίες ,σε εύλογο χρονικό διαστημα ιδίως τις ημέρες της εφημερίας και καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
25. Ο Προμηθευτής να καλύπτει χωρίς κόστος τη σύνδεση του αναλυτή με το σύστημα πληροφορικής LIS του νοσοκομείου.
26. Ο Προμηθευτής να καλύπτει χωρίς πρόσθετο κόστος, εξωτερικό ποιοτικό έλεγχο της επιλογής του εργαστηρίου,καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ : 55000 |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ: 60.500,00 €
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΗ : 1,1 €
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ (ΔΕΚ) ΣΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΝΑΛΥΤΗ
13.01.01.01.003 | • ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ (ΔΕΚ) ΣΕ ΑΝΑΛΥΤΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α → 8150 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ |  |  | ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΗ 2 € | ΣΥΝΟΛΟ: 16.300,00 €
13.01.01.01.003 | • ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ (ΔΕΚ) ΣΕ ΑΝΑΛΥΤΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β → 3500 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ |  |  | ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΗ 2 € | ΣΥΝΟΛΟ: 7.000,00 €
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΗΞΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΕΟΚΕΕ | Εξέταση | Συντομογραφία | Αριθμός Εξετάσεων / Ετος | Κόστος / Εξέταση | Ετήσια Δαπάνη / Εξέταση
13.02.01.01.001 | Prothrombin time (Quick Test, INR) - PT | PT | 72000 | 0.51 | 36720
13.02.01.02.001 | Activated Partial Thromboplastin Time | APTT | 72000 | 0.52 | 37440
13.02.02.01.001 | Fibrinogen Assays (Factor I) ΙΝΩΔΟΓΟΝΟ | FIB | 20000 | 0.54 | 10800
13.02.05.03.002 | D-Dimer (quantitative) D-ΔΙΜΕΡΗ (ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ) | D-Dimer | 22000 | 4.45 | 97900
13.02.06.02.001 | Antithrombin ΙΙΙ activity ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΙΝΗΣ ΙΙΙ | ATIII | 350 | 1.3 | 455
13.02.06.08.001 | Protein C activity PC ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ C | Protein C | 360 | 3.47 | 1249.2
13.02.06.07.001 | Lupus Anticoagulant ( APTT screen) ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΑ ΛΥΚΟΥ (APTT SCREEN) | ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΑ ΛΥΚΟΥ LA | 520 | 0.52 | 270.4
13.02.06.07.003 | Lupus Anticoagulant ( DRVV screen) ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΑ ΛΥΚΟΥ (DRVV SCREEN | ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΑ ΛΥΚΟΥ (DRVV SCREEN | 520 | 1.6 | 832
13.02.06.07.004 | Lupus Anticoagulant (DRVV confirm) ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΑ ΛΥΚΟΥ (DRVV CONFIRM) | ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΑ ΛΥΚΟΥ (DRVV CONFIRM) | 230 | 2.01 | 462.3
13.02.06.11.001 | APC Resistance APC-R ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΩΤΕΙΝΗ C | APC-R | 200 | 3.6 | 720
13.02.02.18.001 | Coagulation factor von Willebrand Activity vWF ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ VON WILLEBRAND | VON WILLEBRAND | 200 | 3.12 | 624
13.02.02.29.001 | Coagulation von Willebrand factor ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ VON WILLEBRAND | ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ VON WILLEBRAND | 150 | 4.4 | 660
13.02.03.20.001 | Anti Xa activity (Heparin, LMWH) ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙ-Xa ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΚΛΑΣΙΚΗ ΗΠΑΡΙΝΗ Η ΗΠΑΡΙΝΗ ΧΑΜΗΛΟΥ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ | ΑΝΤΙ-Xa | 400 | 2.4 | 960
13.02.02.04.001 | Coagulation factor V activity F V ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ V | F V | 240 | 0.74 | 177.6
13.02.02.05.001 | Coagulation factor VII activity F VII ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ VII | F VII | 180 | 1.83 | 329.4
13.02.02.07.001 | Coagulation factor VIII activity F VIII ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ VIII | F VIII | 250 | 1.25 | 312.5
13.02.02.08.001 | Coagulation factor IX activity F IX ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ IX | F IX | 120 | 1.25 | 150
13.02.02.09.001 | Coagulation factor X activity F X ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ X | F X | 70 | 1.84 | 128.8
13.02.02.11.001 | Coagulation factor XI activity F XI ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ XI | F XI | 75 | 1.84 | 138
13.02.02.12.001 | Coagulation factor XII activity F XII ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ XII | F XII | 60 | 2.13 | 127.8
13.02.02.14.001 | Coagulation factor XIII activity F XIII ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ XIII | F XIII | 60 | 4.8 | 288
13.02.06.13.001 | Free Protein S Antigen Free PS ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ S | Free Protein S | 360 | 4.3 | 1548
13.02.05.01.001 | a2-Antiplasmin ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Α2 ΑΝΤΙΠΛΑΣΜΙΝΗΣ | a2-Antiplasmin | 50 | 2.34 | 117
13.02.05.05.001 | Plasminogen ΠΛΑΣΜΙΝΟΓΟΝΟ | Plasminogen | 50 | 1.5 | 75
13.02.01.03.001 | Thrombin Time TT ΧΡΟΝΟΣ ΘΡΟΜΒΙΝΗΣ | TT | 50 | 0.55 | 27.5
ΣΥΝΟΛΟ: 192.512,50 €
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΠΗΞΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΗΞΗΣ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ( 190.495 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ )
Οι προσφερόμενοι αναλυτές πρέπει να καλύπτουν τις παρακάτω απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές με τεκμηρίωση σε συνημμένα επίσημα έντυπα του οίκου κατασκευής του καθώς και σε παραπομπές από Ελληνικό εγχειρίδιο χρήσης.
Να είναι καινούργιος, αμεταχείριστος, σύγχρονης τεχνολογίας κατασκευασμένος σε εργοστάσιο με πιστοποίηση κατά ISO και να φέρει σήμανση CE IVD.
Να έχει την δυνατότητα ταυτόχρονου προσδιορισμού από το ίδιο δείγμα πηξιομετρικών, χρωμογονικών καθώς και υψηλής ευαισθησίας ανοσολογικών προσδιορισμών. Δυνατότητες επιπλέον μεθοδολογιών ανάλυσης θα αξιολογηθούν.
Να είναι πλήρως αυτόματος αναλυτής τυχαίας επιλεκτικής προσπέλασης (Random Access), συνεχούς φόρτωσης (Continuous Loading) για δείγματα, αντιδραστήρια, controls, calibrators και αναλώσιμα χωρίς διακοπή της λειτουργίας του .
Να έχει δυνατότητα φόρτωσης επειγόντων δειγμάτων (stat), χωρίς διακοπή της λειτουργίας του.
Να διαθέτει ενσωματωμένο, εσωτερικό σύστημα barcode για την αναγνώριση δειγμάτων , αντιδραστηρίων, controls και calibrators προς αποφυγή σφαλμάτων κατά την τοποθέτηση.
Ο αναλυτής να διαθέτει αυτοματοποιημένο, ολοκληρωμένο, προαναλυτικό έλεγχο καταλληλότητας των δειγμάτων για τις περιπτώσεις αιμόλυσης, λιπαιμίας ή ικτέρου με αντίστοιχα εξειδικευμένα όρια των παρεμποδιστικών ουσιών, ανάλογα με την ευαισθησία της κάθε εξέτασης και σύμφωνα με τις προδιαγραφές των αντιδραστηρίων του κατασκευαστή Στις περιπτώσεις απόκλισης από τα προβλεπόμενα επίπεδα να ειδοποιεί τον χειριστή και να επισημαίνει τα αποτελέσματα με ειδική σήμανση . Θα συνεκτιμηθεί η δυνατότητα του αναλυτή να πραγματοποιεί μετρήσεις με ταυτόχρονη ανάλυση σε πολλαπλά μήκη κύματος και επιλογής του καταλληλότερου με βάση τις φωτοοπτικές ιδιότητες του δείγματος ώστε να ελαχιστοποιείται οποιαδήποτε πιθανότητα επηρεασμού του αποτελέσματος. Επιπλέον να έχει δυνατότητα ελέγχου των προβλεπόμενων επιπέδων πλήρωσης στα φυγοκεντρημένα πρωτογενή σωληνάρια δειγμάτων.
Να έχει δυνατότητα προσδιορισμού των παρακάτω εξετάσεων : PT (Ανθρώπινη θρομβοπλαστίνη με ISI πλησίον του 1) , aPTT , Ινωδογόνο (θα εκτιμηθεί μέθοδος χωρίς αραίωση πλασμάτων), D-Dimers, Παράγοντες Πήξεως (FΙΙ ,FV, FVII, FVIII, FIX, FX, FXI, FXII, FXIII ), Anti-Xa δράση Ηπαρίνης (LMWH & UF) , α2-αντιπλασμίνη, Πλασμινογόνο, Πρωτεϊνη C, Eλεύθερη Πρωτεΐνη S, Aντιθρομβίνη ΙΙΙ, APC R , vWF Activity, Von Willebrand- Ag, Χρόνος θρομβίνης, Αντιπηκτικά Λύκου DRVVT (screening/confirm) .
Να πραγματοποιεί αυτόματη συνεχή παρακολούθηση των επιπέδων αντιδραστηρίων (αναφερόμενα και σε αριθμό εξετάσεων) , αναλωσίμων, πλυστικών υγρών και να ενημερώνει έγκαιρα τον χειριστή για τυχόν ανεπάρκειες. Επιπλέον να ελέγχονται τα αντιδραστήρια ως προς τους προβλεπόμενους χρόνους παραμονής τους στον αναλυτή και ως προς την ημερομηνία λήξεως.
Να διαθέτει τουλάχιστον 40 ψυχόμενες θέσεις αντιδραστηρίων ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή σταθερότητα τους επί του αναλυτή. Θα αξιολογηθούν οι συνθήκες προστασίας των αντιδραστηρίων, η θερμοκρασία του ψυχόμενου χώρου καθώς και η ύπαρξη θέσεων με δυνατότητα ανάδευσης .
Να έχει δυνατότητα αυτόματης ενημέρωσης για τιμές αναφοράς Standards και Controls .
Να είναι ανοιχτό σύστημα με δυνατότητα προγραμματισμού ελεύθερων πρωτοκόλλων εξετάσεων (να αναφερθεί ο αριθμός για να εκτιμηθεί).
Να έχει τη δυνατότητα τοποθέτησης στον αναλυτή περισσοτέρων του ενός φιαλιδίων του ιδίου αντιδραστηρίου, ώστε όταν αδειάσει το πρώτο φιαλίδιο, ο αναλυτής αυτόματα να χρησιμοποιεί το επόμενο για την απρόσκοπτη διενέργεια των εξετάσεων σε βαρύ φόρτο εργασίας .
Να έχει δυνατότητα αυτόματης βαθμονόμησης καθώς και δυνατότητα αποθήκευσης και χρήσης τουλάχιστον 5 διαφορετικών καμπυλών βαθμονόμησης ανά παράμετρο (αναφερόμενες σε ίδιους ή διαφορετικούς αριθμούς παρτίδας ) , προκειμένου να υπάρχει ευκολία στην διαχείριση των διαφορετικών παρτίδων αντιδραστηρίων κατά την διενέργεια των εξετάσεων. Θα συνεκτιμηθεί η δυνατότητα αποθήκευσης περισσότερων καμπυλών βαθμονόμησης.
Να έχει δυνατότητα ταυτόχρονης φόρτωσης τουλάχιστον 120 δειγμάτων σε ποικιλία πρωτογενών σωληναρίων αιμοληψίας πωματισμένων ή μη αλλά και δευτερογενών σωληναρίων ειδικού τύπου (π.χ Eppendorf για μικροόγκους ). Θα συνεκτιμηθεί η ενσωμάτωση τεχνολογίας που θα επιτρέπει την ανίχνευση πηγμάτων στα δείγματα.
Να έχει δυνατότητα εκτέλεσης τουλάχιστον 250 εξετάσεων την ώρα σε ταυτόχρονους προσδιορισμούς PT/aPTT ανά δείγμα .
Να έχει την δυνατότητα αυτοελέγχου και εντοπισμού τεχνικών βλαβών. Τα προβλήματα δυσλειτουργίας να επισημαίνονται οπτικοακουστικά. Επιπλέον θα αξιολογηθεί επιπρόσθετα η ενσωμάτωση τεχνολογίας εξ’ αποστάσεως ελέγχου , τεχνικής υποστήριξης και αναβαθμίσεων από την εταιρία.
Να διαθέτει διαφορετικό ρύγχος αναρρόφησης (ένα ή περισσότερα) για τα δείγματα, με δυνατότητα διάτρησης πώματος κλειστού σωληνάριου και διαφορετικό ρύγχος (ένα ή περισσότερα) για τα αντιδραστήρια ώστε αποκλείεται κάθε τύπου επιμόλυνση μεταξύ δειγμάτων και αντιδραστηρίων.
Να αραιώνει αυτόματα τα δείγματα, standards και controls στις απαιτούμενες από την κάθε μεθοδολογία αραιώσεις , να έχει δυνατότητα αυτόματης επαναραίωσης σε μετρήσεις εκτός των ορίων γραμμικότητας, δυνατότητα αυτόματης επαναμέτρησης καθώς και δυνατότητα αυτόματου προγραμματισμού και εκτέλεσης επιπλέον εξετάσεων εάν το αποτέλεσμα της αρχικής είναι εκτός προκαθορισμένων από το εργαστήριο ορίων (reflex testing).
Οι ποσότητες των αναλωσίμων που φορτώνονται στον αναλυτή να εξασφαλίζουν αυτονομία λειτουργίας για 800 τουλάχιστον μετρήσεις και να επιτρέπεται η πρόσβαση στα δοχεία νερού και αποβλήτων κατά την διάρκεια λειτουργίας.
Όλα τα πλυσίματα συντήρησης του οργάνου να είναι πλήρως αυτοματοποιημένα και να πραγματοποιούνται σε σύντομο χρονικό διάστημα (να αναφερθεί προς αξιολόγηση) .
Θα συνεκτιμηθεί η δυνατότητα αυτόματης μετάπτωσης σε κατάσταση stand-by και εύκολης και άμεσης επαναφοράς σε κανονική χρήση, ώστε ο αναλυτής να είναι πλήρως λειτουργικός σε 24ωρη βάση. Οι διαδικασίες εκκίνησης όσο και οι διαδικασίες τερματισμού του αναλυτή να γίνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Να έχει τη δυνατότητα απεικόνισης της κινητικής καμπύλης αντίδρασης των μετρήσεων για την αξιολόγηση ειδικών καταστάσεων όπως για παράδειγμα διφασική καμπύλη, χαμηλά επίπεδα παραγόντων πήξης, ανεπάρκεια ινωδογόνου . Θα συνεκτιμηθεί η δυνατότητα ανίχνευσης αναστολέων των παραγόντων με αυτόματες πολλαπλές αραιώσεις (factor parallelism)
Να διαθέτει κλειστό σύστημα διαχείρισης αποβλήτων για μεγαλύτερη προστασία του χειριστή (AIDS, Ηπατίτιδα).
Να διαθέτει πλήρες πρόγραμμα καταγραφής εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου QC με διαφορετικά controls και διαγράμματα (Levey-Jenning charts -Westgard rules) .
Για λόγους ιχνηλασιμότητας και απαιτήσεων διαπίστευσης του εργαστηρίου, κάθε αποτέλεσμα ασθενούς να δύναται να συσχετιστεί με τις παρτίδες αντιδραστηρίων και τις καμπύλες βαθμονόμησης που χρησιμοποιήθηκαν για τη διενέργεια κάθε εξέτασης καθώς επίσης και με τις μετρήσεις εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου που πραγματοποιήθηκαν στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα.
Να διαθέτει δυνατότητα αμφίδρομης σύνδεσης με το μηχανογραφικό σύστημα LIS/HIS του νοσοκομείου.
Ο αναλυτής να είναι αυτόνομος ,επιδαπέδιος ή επιτραπέζιος με ειδικά διαμορφωμένο πάγκο, με ενσωματωμένα όλα τα παρελκόμενα μέρη του (δοχεία πλυστικών, απόβλητα, PC) για λόγους χωροταξικής ευελιξίας.
Η Εταιρία που θα εξοπλίσει το Εργαστήριο θα πρέπει να αναλάβει το κόστος για την κάλυψη εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου Αιμόστασης από σχήμα επιλογής του εργαστηρίου.
Να προσφερθεί από την ίδια εταιρεία και δεύτερος αναλυτής για εφεδρεία και εφημερία , τύπου random access ,παραγωγικότητας τουλάχιστον 250 εξετάσεων/ώρα (σε ταυτόχρονο προσδιορισμό PT/aPTT), χωρητικότητας τουλάχιστον 100 δειγμάτων και τουλάχιστον 20 ψυχόμενων θέσεων αντιδραστηρίων. Ο αναλυτής θα πρέπει να είναι συνεχούς φόρτωσης δειγμάτων αντιδραστηρίων και αναλωσίμων ,να διαθέτει αυτόματη αναγνώριση δειγμάτων και αντιδραστηρίων με barcode και να εκτελεί τις ίδιες εξετάσεις με τον κύριο αναλυτή χρησιμοποιώντας τα ίδια αντιδραστήρια.
Ο προμηθευτης να παρέχει δωρεάν service όλο το 24ωρο και στις αργίες ,σε εύλογο χρονικό διαστημα ιδίως τις ημέρες της εφημερίας και καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και για τους δύο αναλυτές.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ : 190.495
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ : 792.191,33 € ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.